A.-INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ASPECTO 	PERIODICIDAD	SEMESTRAL
Apariencia general de la cubierta plástica del brazo.	□ OK □NC 
Ningún desgaste en las manijas.	□ OK  □NC 
Ningún desgaste en los sellos.	□ OK □NC 
Presencia de etiquetas engomadas con normativas: signos 
de exclamación, sostenedor de la lámpara.	□ OK □NC 
Aspecto general de la cubierta mas baja (ningún rasguño,  ninguna rotura).	□ OK □NC 
Limpieza de la cúpula y de las superficies externas de los brazos.	□ OK □NC 
Ninguna corrosión de la extensión del brazo ubicado dentro del anillo que resbala.	□ OK □NC 

COMPROBACIÓN 	PERIODICIDAD	ANUAL
Comprobación de la dureza de la suspensión.	□ OK □NC 
Apriete de los 6 tornillos en el tubo de la suspensión.	□ OK □ NC 
Montaje de los empalmes: ajuste de los tornillos/colocación de los anillos de retención. 	□ OK □NC 
Presencia y colocación de los anillos de retención en el brazo y los yugos del resorte. 	□ OK □NC 
Colocación correcta del segmento de seguridad y de la manga de seguridad que no  
presente ningún desgaste.	□ OK □NC 
Ajuste del sostenedor esterilizable de la manija.	□ OK □NC 
Fijar las 4 manijas externas.	□ OK □NC 
Funcionamiento de la UPS o de las baterías durante 1 hora.    EECL =_____lux  	□ OK □NC 
Fijación de las cubiertas laterales del plástico.	□ OK □NC 
Fijación de los casquillos y de los obturadores en los brazos.	□ OK □NC 
Verificar la suspensión del tubo.	□ OK □NC 
Reemplazo de las bases de las ampolletas.	□ OK □NC 
Reemplazo de las ampolletas.	□ OK □NC 
Funcionamiento del anillo de LED.	□ OK  □NC 
Funcionamiento del interruptor LED/ECL.□ N	□ OK □ NC 
Funcionamiento de la cámara fotográfica, estabilidad del cuadro.	□ OK □NC 
Brillo máximo de la luz a 1 metro.  EECL=____________lux. 	□ OK □NC 
Brillo máximo del LED del anillo.  ELED=____________lux.	□ OK □NC 
Variación del parche ligero.   ___<= Diámetro(cm)<=___  	□ OK □NC 
Continuidad de la tierra.   R=________Ohm. 	□ OK □NC 
Que ningún punto del brazo de atasque cuando se este moviendo.	□ OK □NC 
Funcionamiento del freno de los brazos. 	□ OK □NC 
Enganche y sostenedor de la manija esterilizable.	□ OK □NC 
El abrir y cerrar de la cubierta de la lámpara.	□ OK □NC 
B.-MANTENCIONES
APRETE	PERIODICIDAD	ANUAL
Ajuste de los terminales de conexión del modulo de energía □ NA	□ OK □NC  
Ajuste del collar alrededor de la fuente de alimentación dentro del techo falso.	□ OK □NC 
Ajuste de los contactos que rotan.	□ OK □NC 
Ajuste de todos los tornillos visibles (suspensión, brazo, cúpula).	□ OK □NC 

AJUSTES	PERIODICIDAD	ANUAL
Mida el voltaje del bulbo.     U=___________VAC+DC 	□ OK □NC 
Realice una prueba de movimientos, comprobando la estabilidad de la cúpula.	□ OK □NC 
Comprobación del balance de los resortes del brazo. 	□ OK □ NC 
Comprobación del freno vertical de los resortes del brazo.	□ OK □NC 
Comprobación del enfoque.	□ OK □NC 

COMENTARIOS________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del Técnico_______________________________________________  Firma y Timbre_________________________ 

Fecha :___________________________________