Desarrollo Plan De Mantenimiento De Mesas Electro/Hidráulicas

Mantenimiento Preventivo

Nombre Clínica/Hospital  _________________________________________________________________________

Persona de contacto        _________________________________________________________________________

Día del mantenimiento     _________________________________________________________________________

Modelo de mesa               _________________________________________________________________________

Número de serie               _________________________________________________________________________

Mesas Quirúrgicas O.R. 1130; 1131.12BO

- 1. Inspección general, visual y chequeo de funciones.

- 2. Inspección de controles de mano (control remoto) su cable y estado.

- 3. Inspección de control remoto con IR, ver condiciones.

- 4. Inspección del cargador para control remoto IR.

- 5. Chequear voltajes de fuente de poder y fusibles.

- 6. Inspección del transformador.

- 7. Inspección de unidad de carga y medidas de los voltajes.

- 8. Inspección de baterías (fecha de fabricación). Reemplace si tiene más de 5 a 6 años.

- 9. Inspección cable de poder y sistema retráctil del mismo.

- 10. Inspección equipos de seguridad limpieza y lubricación.

- 11. Inspección ruedas y varillas de ruedas, limpie y lubrique si es requerido.

- 12. Chequear condiciones de fuelle y su posición.

- 13. Chequear posición automática cero.

- 14. Remueva y limpie la cubierta de columna.

- 15. Inspección del cable de señal en espiral, dentro de la columna.

- 16. Limpie y lubrique la guía principal.

- 17. Chequear el apriete de placas y ajuste las llaves de guía. Ajuste si es necesario.

- 18. Inspección de los elementos de protección del motor (si están instalados).

- 19. Chequear los cables del IR y conector internos.

- 20. Chequear el sistema de presión hidráulica, ajuste si es necesario.

- 21. Chequear el sistema de control de la presión hidráulica, ajuste si es necesario (solo para 1130.01).

- 22. Chequear el nivel de aceite. Rellene si es necesario.

- 23. Inspección del sistema hidráulico en busca fugas.

- 24. Testeo de ajustes de la sección de espalda (amortiguadores de gas o versión hidráulica).

- 25. Inspección barras de soporte de la posición paralela, inspección de juntura, re-ajuste (1130; 12).

- 26. Inspección movimientos longitudinales ajuste si es necesario (1131, 1223).

- 27. Inspección de los fijadores de las pierneras (asegurar y liberar posición).

- 28. Inspección de la presión del fijador de la junta de cabezal.

- 29. Inspección del seguro de la barra de extensión (1420; 1425).

- 30. Inspección del seguro de la piernera (guía con bola – 1420; 1425).

- 31. Inspección de fijación de colchonetas (clip in – velcro).

- 32. Inspección fijación rieles laterales.

- 33. Testear todas las funciones con carga, similar a un paciente en la mesa.

- 34. Rearme de todas las partes de la envolvente.

- 35. Realice test de seguridad eléctrica de acuerdo a Nch2893/11, con equipo GM-50 GERB – EUROTESTER.

Realizado por: ______________________________	     Supervisado por: _______________________________

Firma:	        ______________________________                Firma:      	 _______________________________

Fecha:	        ______________________________                Fecha:                  _______________________________

PADRE FAUSTINO GAZZIERO Nº 2151 FONO/FAX: (02) 9491133 INDEPENDENCIA SANTIAGO

Servicio.tecnico@cencomex.cl

Desarrollado por Maquet Alemania, traducido por Servicio Técnico Cencomex S.A. j.c.