Santiago, 23 de Julio de 2015.

INFORME DE TRABAJO

Trabajo Realizado   : Revisión cama eléctrica Hill Rom Centra S/N: 852-23F50

Cliente                       : Clínica Vespucio

Encargado                 : Andrés Yañez

Labores Realizadas	: Revisión Sistema Eléctrico, Revisión Placa Madre, Pruebas en Totalidad de Funciones, Revisión Estructural y Físico.

Revisión de cama: Las siguientes pruebas fueron realizadas ya que, la cama no enciende al momento de enchufarla.

- Mediciones al sistema eléctrico de la cama:

  - Se detecta que el transformador se encuentra malo.

  - Entrada de Voltaje 220V buena.

  - Salida de Voltaje 110V Mala, medición arroja como resultado 0v, conectado a 220V:

- Detectamos que el corte producido por el transformador, provocó directamente daños al embobinado de la placa madre, dejando esta sin funcionamiento completamente:

- Estructuralmente la cama se encuentra en a un 80%, debido a:

  - Panel de control sin sujeción el costado derecho.

  - Presenta oxido en varias partes

  - Se deben realizar trabajos de pintura

  - Se debe regular sistema de Frenado y Steer.

OBSERVACIONES:

- Se deja estipulado que el  motor de cabecera, en próxima mantención es necesario revisarlo nuevamente.

CONCLUCIÓN:

Realizando los trabajos mencionados a continuación, la cama quedara 100% operativa:

- Cambio de transformador

- Cambio de placa madre:

- Mantención completa

- Trabajos completos de Pintura

Atte.

Servicio Tecnico

CENCOMEX S.A.