LLAMADO A ENFERMERÍA

HOSPITAL SAN JOSE DEL CARMEN

COPIAPÓ

LABORES REALIZADAS

Instalación completa del Llamado a Enfermería en sector UCI  Pediátrica del 3° Piso

- Instalación de Módulos Rauland (solo el módulo R4K17V, de acuerdo a determinación de BESALCO J.LILLO por limitaciones de espacios) y Lámparas de Pasillo en las 9 habitaciones, desde la 3068 a 3076 en orden consecutivo.

- Instalación de Lineal del sector, que corresponde al enlace de las Lámparas.

- Instalación de cable que hace enlace con la consola LCD ubicada en el pupitre de la Estación de Enfermería

La instalación quedo de la siguiente forma tal como lo indica la siguiente imagen:

Instalación de Modulos Rauland Llamado a Enfermería

- Instalación de módulos restantes en Habitación 7002.

En esta habitación falta 2 adicionales R4K17V (adicionales se refiere al tema tratado anteriormente que faltaron en proyecto) y 1 faltante R4KSAR (faltante se refiere a los módulos perdidos o faltantes comentados anteriormente en reunión).

HABITACION 7002

EN LOS 2 CIRCULOS FALTA R4K17V

EN EL CUADRADO FALTA R4KSAR

- Instalación de módulos restantes en Habitación 5001.

En esta habitación faltan 2 adicionales R4K17V.

HABITACION 5001

EN LOS 2 CIRCULOS FALTA R4K17V

IMAGEN MAS DETALLADA

OBSERVACIONES

PENDIENTE:

- Instalación de módulos adicionales en Habitaciones 5001, 7001 y 7002.

- Se instaló solo en el 1° piso el punto de conexión para Consola LCD en Mesón Estación de Enfermería, por lo tanto  quedan pendientes todos los demás pisos debido a razones ya conocidas.  Esta instalación se hizo solo para muestra a petición de J.Lillo, lo que quiere decir que este punto esta sin conexión.

- Instalación enlace de Pisos

- Conectar alimentación eléctrica ya instalada

- Ver ubicación de los tableros ya instalados en sector SUR

- En el 5°, 6° y 7° piso queda pendiente el cableado hacia los mesones de Estación de Enfermería, los cuales aún no están listos.

5° y 6° piso. Cable no se  puede subir debido a que faltan orificios en canaletas y mesón.

Mesones 7° piso aún sin terminar.

A CONTINUACION UN DETALLE HECHO DE FORMA MAS CLARA

| ESTADO DE HABITACIONES FALTANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° HABITACION |  | CABECERA | COD.REG | REGISTRO | C.BAÑO | LAMPARA | C.AZUL | OBSERVACIONES |
| CONSOLA PISO 1 |  |  |  |  |  |  |  | Falta lineal consola |
| CONSOLA UCI P3 |  |  |  |  |  |  |  | OK INSTALAR PUNTO DE CONEXIÓN A CONSOLA LCD |
| CONSOLA NORTE P3 |  |  |  |  |  |  |  | OK INSTALAR PUNTO DE CONEXIÓN A CONSOLA LCD |
| CONSOLA SUR P3 |  |  |  |  |  |  |  | OK INSTALAR PUNTO DE CONEXIÓN A CONSOLA LCD |
| N° HABITACION |  | CABECERA | COD.REG | REGISTRO | C.BAÑO | LAMPARA | C.AZUL | OBSERVACIONES |
| CONSOLA SUR P4 |  |  |  |  |  |  |  | OK INSTALAR PUNTO DE CONEXIÓN A CONSOLA LCD |
| CONSOLA N1 P4 |  |  |  |  |  |  |  | Falta lineal consola |
| CONSOLA N2 P4 |  |  |  |  |  |  |  | OK INSTALAR PUNTO DE CONEXIÓN A CONSOLA LCD |
| N° HABITACION |  | CABECERA | COD.REG | REGISTRO | C.BAÑO | LAMPARA | C.AZUL | OBSERVACIONES |
| CONSOLA NORTE P5 |  |  |  |  |  |  |  | OK Falta calado en mueble para entrar cableado |
| CONSOLA SUR P5 |  |  |  |  |  |  |  | OK Falta calado en mueble para entrar cableado |
|  | 5001 | 1 de 3 | - | √ | √ | X | √ | Lámpara faltante |
| N° HABITACION |  | CABECERA | COD.REG | REGISTRO | C.BAÑO | LAMPARA | C.AZUL | OBSERVACIONES |
| CONSOLA NORTE P6 |  |  |  |  |  |  |  | OK Falta calado en mueble para entrar cableado |
| CONSOLA SUR P6 |  |  |  |  |  |  |  | OK Falta calado en mueble para entrar cableado |
| N° HABITACION |  | CABECERA | COD.REG | REGISTRO | C.BAÑO | LAMPARA | C.AZUL | OBSERVACIONES |
| CONSOLA NORTE P7 |  |  |  |  |  |  |  | No hay mesón para instalar Consola |
| CONSOLA SUR P7 |  |  |  |  |  |  |  | No hay mesón para instalar Consola |
| 7001 |  | X | - | X | √ | √ | X | Faltan 3 módulos adicionales |
| 7002 |  | X | - | X | √ | √ | √ | Faltan 3 módulos adicionales |

ANEXOS

ESTADO ACTUAL TABLERO RAULAND