## LLamado enfermera
ITEM. PPTO. | ITEM EETT REV. 03 DEB | Material | TTRR | EETT REV0 | EETT REV3 | PRESENTADO | Proveedor | Certificación | ARCHIVOS ADJUNTOS
11.6.2.1 | ESTACION DE ENFERMERIA | El puesto de control centraliza las operaciones con los dispositivos de habitación y equipos de comunicación dando un servicio permanente, habitualmente en el puesto de enfermeras de sala. • El terminal ofrece una alta comodidad y funcionalidad visual gráfica, prestando un acceso cómodo y rápido a las prestaciones y funcionalidades del sistema por medio de su pantalla táctil. |  |  | - Compatible con el estándar SIP - Comunicación VoIP - Identificación opcional con tarjeta RFID sobre el mismo dispositivo - Opción de alimentación PoE - Altavoz y micrófono integrado - Pantalla para seguimiento de las alarmas. - Traspaso manual de habitaciones asociadas a otras estaciones de enfermería. - Supervisión de las conexiones del dispositivo para conocimiento de la integridad del sistema | R5K VoIP Nurse Console Consola de enfermera de audio VoIP • Pantalla de visualización en color • Muestra hasta 3 llamadas activas con la capacidad de desplazarse para ver llamadas adicionales • Treinta y dos (32) funciones programables • Doce (12) tonos de llamada únicos • Operación de altavoz manos libres si es necesario • Tono mudo para llamadas entrantes • Ajuste de volumen de audio • Supervisado continuamente con autodiagnóstico y distintivo de falla en consola • Incluye soporte de montaje universal para escritorio o pared | Rauland - Ametek Inc. | ANSI / UL 1069 IEC 60950 CE RoHS / WEE | R5K VoIP NURSE CONSOLE.pdf
11.6.2.2 | TERMINAL DE CAMA CON VOZ | Terminal de habitaciones con altavoz, con posibilidad de comunicación de voz y lector de tarjetas RFID integrado. |  |  | - Compatible con el estándar SIP - Comunicación VoIP - Identificación opcional con tarjeta RFID sobre el mismo dispositivo - alimentación PoE - Altavoz y micrófono integrado - Pantalla para seguimiento de las alarmas - Botón exclusivo para código azul - Botón exclusivo para llamada a enfermera - Conectores rápidos para pulsadores - Conectores de pera para dos camas - Luz indicadora de paciencia para cada cama - Integración con BBDD externa y HIS del hospital. - Supervisión de las conexiones del dispositivo para conocimiento de la integridad del sistema | R5K Single Enhanced Patient Station Audio • Proporciona comunicación de voz a la cabecera del paciente con Muting de entretenimiento durante la llamada de enfermera • Receptáculo DIN para la llamada de enfermenra del paciente y controles de entretenimiento • Salida de un solo punto para control de iluminación • LED de monitor y LED de garantía de llamada • Anuncia cord-out • Interfaces con camas especiales a través del módulo opcional • Botón de cancelar para la función de cancelación de la estación o de toda la sala • Bio-sello antimicrobiano opcional para cubrir el botón Cancelar • Supervisión continua de la presencia de la estación • Montaje en superficie para una fácil instalación • El diseño de montaje se adapta a una variedad de cajas de conexiones dobles R5K Push for Help / Staff Registration Station • Dos (2) puntos de llamada con LED de Call-Assurance y Monitor LED • Presione para obtener ayuda y registro del personal • Pulsadores retroiluminados para una fácil activación • botón Cancelar • Supervisión continua de la estación • Conectores enchufables para un servicio fácil • Bio-sello antimicrobiano opcional para cubrir botones y permitir para una fácil desinfección de la estación | Rauland - Ametek Inc. | ANSI / UL 1069 IEC 60950 CE RoHS / WEE | R5K SINGLE ENHANCED PATIENT STATION AUDIO.pdf
11.6.2.3 | LAMPARA DE PASILLO | Se encuentran localizados en una ubicación visible del pasillo. • Está montada en una caja de cableado. • El cableado de entrada al LED CL procede directamente de RT-07x IP. • Consumo máximo: 1.5W |  |  | - Tecnología LED pilotos de colores - 4 campos de colores - Buzzer - Angulo de visión de 180º - Funcionamiento según criterios de prioridad - Varias estaciones de paciente utilizando la misma luz de pasillo - Supervisión por conexión a estación de paciente. | R5K Corridor Light 4 Audio 6PT - Seis (6) puntos de conexión - cuatro (4) pueden contener audio. • Indicador LED de color de llamadas activas, recordatorios de servicio, y la presencia del personal • Cinco (5) colores LED con tasas de flash programables. • La lente curvada proporciona un amplio ángulo de visión • Sirve como módulo de control para estaciones de sala. • El LED de estado indica el estado operativo de la luz del corredor • Operación a prueba de fallos en caso de pérdida de comunicaciones de datos. • Montaje en superficie para una fácil instalación | Rauland - Ametek Inc. | ANSI / UL 1069 IEC 60950 CE RoHS / WEE | R5K CORRIDOR LIGHT 4 AUDIO 6PT.pdf
11.6.2.4 | TIRADOR DE BAÑO | La función es similar al botón de llamada de emergencia. • Cuenta con un interruptor con un cable para el uso más simple en una bañera o ducha, etc. • Protección IP contra chorro de agua. |  |  | - Diseñado para ambientes húmedos - Resistencia IP65 - Cordón de tracción con longitud suficiente para llegar al suelo - Luz indicadora de presencia - Supervisión por conexión a estación de paciente | R5K PULL CORD STATION • Cable de tracción de plástico para una fácil activación • El revestimiento de PVC liso y no poroso en el cable proporciona una superficie fácil de limpiar • LED indicador de llamada- • botón Cancelar • Resistente al agua • Grande, fácil de accionar campana • Supervisión continua de la estación • Conectores enchufables para un servicio fácil | Rauland - Ametek Inc. | UL / C-UL 1069 FCC Parte 15 clase B IEC 60601-1-2 CE FDA y RoHS | R5K PULL CORD STATION.pdf
11.6.2.5 | PERA DE LLAMADO | • LED tranquilizador. • Su consumo es de 0.5 W. |  |  | - Botón claramente identificable para activación de alarmas - Cordón eléctrico de 1,5 metros como mínimo - Conexión rápida de fácil liberación - Posibilidad de alarma de supervisión por desconexión - Contacto libre de voltaje para su utilización en ambientes con atmosfera rica en oxígeno. | R5K Call Cord - DIN • Un (1) botón monetario en gris claro, alto carcasa de plástico moldeado por impacto con una tapa de interruptor roja • Conector DIN de 8 pines y cable de alivio de tensión • A prueba de golpes y se puede lavar o esterilizar de forma segura • Aprobado para uso en ambientes ricos en oxígeno | Rauland - Ametek Inc. | ANSI / UL 1069 IEC 60950 CE RoHS / WEE | R5K CALL CORD - DIN.pdf
11.6.2.6 | ALARMA DE PARO Y PULSADOR COD AZUL | El botón de alarma permite la activación directa de una llamada de alta prioridad "ALARMA". |  |  | - Sirve para la solicitud inmediata de la asistencia - llamada sólo puede ser finalizada desde el lugar de activación. - Se conecta con cable separado (F/FTP) directamente a la terminal de habitación. | R5K Code Blue Station • Botón retroiluminado extra grande para una activación más fácil • Salida por temporizador transcurrido • Indicador de llamada / monitor LED • botón Cancelar • Conectores enchufables para un servicio fácil • Supervisión continua de la estación • Bio-sello antimicrobiano opcional para cubrir botones y permitir para una fácil desinfección de la estación | Rauland - Ametek Inc. | ANSI / UL 1069 IEC 60950 CE RoHS / WEE | R5K CODE BLUE STATION.pdf
11.6.2.7 | TERMINAL DE BAÑO |  |  |  |  | R5K Domeless 16PT Visual Tiene capacidad para dieciséis (16) puntos de conexión de la estación para estaciones sin audio • Diseñado para usar donde no se necesita una luz de pasillo • Agrega estaciones de sala adicionales en un entorno de sala • Se pueden programar otras luces de pasillo para reflejar las llamadas colocado en las estaciones del paciente conectadas a un controlador sin domo • Sirve como módulo de control para las estaciones de la sala • El LED de estado indica un controlador sin cota operativo estado • Operación a prueba de fallas en caso de pérdida de las comunicaciones de datos • El diseño de la placa de montaje acomoda una variedad de solos | Rauland - Ametek Inc. | ANSI / UL 1069 IEC 60950, CE, Cumple con RoHS / WEEE FDA | R5K DOMELESS 16PT VISUAL.pdf
11.6.2.9 | FUENTE DE ALIMENTACION Y VOIP SERVER | El dispositivo genera una energía destinada a los elementos individuales del sistema. Soporta un consumo máximo de 300W. La fuente de alimentación también contiene el llamado “Servidor de Registro VoIP” encargado de controlar y almacenar la configuración de todos los dispositivos finales del sistema |  |  | La capacidad de la fuente de alimentación está dimensionada para alimentar hasta 100 | R5K 15V Power Supply With Battery backup • Proporciona una potencia de CC de 15V para estaciones de pacientes, luces de pasillo, Controladores domeless y otros dispositivos K-Bus • Salida clasificada en 4.65 A • Incluye una batería de respaldo incorporada con carga activada / desactivada cambiar • Rango de voltaje de entrada de autodetección • Los LED indican el estado • Se monta en gabinetes de equipos NC2828 o 351102 • Interruptor de encendido / apagado para facilitar la instalación y el servicio | Rauland - Ametek Inc. |  | R5K 15V POWER SUPPLY WITH BATTERY BACKUP.pdf

## Control de Errantes
ITEM. PPTO. | ITEM EETT REV. 03 DEB | Material | TTRR | EETT REV0 | EETT REV3 | PRESENTADO | Proveedor | Certificación | ARCHIVOS ADJUNTOS
11.6.3.1 | CENTRAL ERRANTE CON SIRENA OFFLINE |  |  |  | * Receptor de 868 Mhz configurable de hasta 4 salidas. * Memorización hasta 500 etiquetas. * 4 relés de salida libres de potencial 1Amperio * Alimentación 230Vac. * Consumo en reposo 27mA / 57mA a 230Vac * Batería CR 2032 3Vdc * Temperatura de funcionamiento: -20ºC a + 85ºC. * Estanqueidad IP42 | RF READER • Detección activa de etiquetas RFID en tiempo real • Rango de lectura de hasta 20 m / 65 pies (entornos de oficina abierta) • Gestión remota y monitoreo • Totalmente supervisado, incluyendo detección de manipulación. • Bajo consumo de energía • Configuraciones de techo, montaje en pared • Puertos de E / S digitales a bordo • Conectividad RS-485 BUS | Elpas Centrak | • FCC • IC • CE
11.6.3.2 | ACTIVADOR ERRANTES 3 METROS |  |  |  | * Antena activadora de dispositivos identificadores (tags) * Rango de activación 3 metros * Alimentación 12Vcc / 24Vcc * Frecuencia de activación 125 Mhz * Carcasa estanca IP65 * Programación de canal y grupo (4 canales x 7grupos) | LF READER • Campo ajustable hasta 4m / 13ft radio • Expansión de campo opcional topologias • No hay interferencia externa EMI • Configuración remota y vigilancia • Transmisor de supervisión a bordo • ID de ubicación única | Elpas Centrak | • FCC • IC • CE
11.6.3.3 | TERMINAL DE ENTRADA CON VOZ |  |  |  | * Permite la conexión de voz con el puesto de enfermería. * Ubicados principalmente en la puerta de entrada del departamento. * El elemento no está diseñado para uso exterior. * El uso es posible, como para todos los demás elementos del sistema, sólo dentro de un edificio (a menos que se especifique lo contrario). * Longitud máxima de 60 m del cable de conexión F/FTP. * Su consumo máximo es de 1,8 W.
11.6.3.4 | LECTOR TARJETAS RFID |  |  |  | * Lector de tarjetas y etiquetas de identificación del EM125 estándar y EM4100, EM4102, 125 kHz. * La gestión y administración de los derechos de entrada se atribuye directamente al software del MT-07 IP, ningún otro equipo es necesario para el funcionamiento del sistema. * El lector puede ser utilizado no sólo por el personal, sino también por los pacientes. * A través de su instalación podemos prevenir la entrada de personas no autorizadas. * El sistema de entrada hace que el trabajo sea más fácil para el personal ya que a menudo es interrumpido por la necesidad de abrir la puerta de entrada al departamento. * Es posible configurar los derechos de entrada para cada medio de identificación, en términos prácticos significa que es posible permitir o prohibir el paso a través de ciertas puertas, se ofrece el uso de lectores para la entrada a zonas permitidas a los pacientes (que tienen derechos limitados sólo para esta puerta), y otros lectores para el personal, oficina de la enfermera, sala de tratamiento, armario de la limpieza, etc. * En este modo, es posible diseñar de forma muy barata un sistema de accesos. * Ciertas restricciones se derivan de la simplicidad, y hay un número máximo de 10 lectores en un departamento. * Cada departamento administra sus derechos de entrada para los medios de identificación por separado a través de su propio terminal puesto de control. * Cada paso (apertura de puerta) se graba automáticamente en la memoria del histórico (nombre, fecha, hora y lugar de paso), y el histórico se puede ver retrospectivamente. * El número máximo de lectores de tarjeta es de 10 en un departamento, y para la apertura real de una cerradura eléctrica, es posible utilizar un contacto de conmutación de uno de los tres relés integrados en la fuente de alimentación o de un relé instalado directamente en lector de tarjeta. * En el caso de la utilización de terminales cableados se llevarán directamente al lector de tarjetas. * El cableado consiste en un cable F/FTP independiente para el bus y los cables RS485 para el elemento de alimentación (12V de corriente continua) y la alimentación de bloqueo (normalmente 8V alterna). * Su consumo máximo es de 1 W. | LF READER • Campo ajustable hasta 4m / 13ft radio • Expansión de campo opcional topologias • No hay interferencia externa EMI • Configuración remota y vigilancia • Transmisor de supervisión a bordo • ID de ubicación única | Elpas Centrak | • FCC • IC • CE
11.6.3.5 | TAG ACTIVO TIPO PULSERA SIN BRAZALETE |  |  |  | * Tag activo RFID con brazalete para pulsera. * Frecuencia 868MHZ * Pila CR2032 3V * Activación por antena de 125MHz Carcasa estanca Ip67 * Brazalete de un uso o multi-usos con cierre * Pulsera (Tag) con batería reemplazable y duración mínima de 1 año * Pulsera compatible con otras funciones inalámbricas como localización * Indicador de estado. * Correas fácilmente reemplazables por el personal del centro | Personal Saf et y Bracel et • Infrarrojo (opcional) y tecnologías de baja Frecuencia de ubicación interior. • Banda resistente y de bloqueo. • Detección de manipulación / remoción • Opción de banda larga para muñecas anchas • Llave de bloqueo especial • Resistente al agua / polvo IP65 • Indicador LED de estado • Batería de litio reemplazable • Supervisión del dispositivo remoto | Elpas Centrak | • FCC • IC • CE
11.6.3.9 | LAMPARA DE PASILLO | • Se encuentran localizados en una ubicación visible del pasillo. • Está montada en una caja de cableado. • El cableado de entrada al LED CL procede directamente de terminal de habitación. • Consumo máximo: 1.5W |  |  | * Tecnología LED pilotos de colores * Angulo de visión de 180º * Funcionamiento según criterios de prioridad * Varias estaciones de paciente utilizando la misma luz de pasillo * Supervisión por conexión a estación de paciente