Preguntas a Olivier Turde.

CONCEPTOS BASICOS DE LOG FILES 402:

**BUEN ARRANQUE:**

--- START ---

03/28/12 14:57:28.031: NFO The application starts

03/28/12 14:57:28.046: NFO The Hook is enabled.

--- STATUS ---

03/28/12 14:57:37.906: NFO FS Serial number : F411040098

03/28/12 14:57:37.906: NFO Mother board : 945GM

03/28/12 14:57:37.906: NFO US board Version : V2

03/28/12 14:57:37.906: NFO US board Serial number : SNA00257-SNA00258-SNA00260

03/28/12 14:57:37.906: NFO US board software : MACtrl\_sys 2.1.0.812 (Feb 15 2010 at 12:13:33) 0C363F38,58A84B75

03/28/12 14:57:37.906: NFO Plugged probe serial number : 70231

03/28/12 14:57:37.906: NFO Plugged probe model : Medium

03/28/12 14:57:37.906: NFO Plugged probe is calibrated

03/28/12 14:57:37.906: NFO FS software release nb : SW\_CLPCB\_2.0.0.9\_1991

03/28/12 14:57:37.906: NFO Calibration level : 0

03/28/12 14:57:37.906: NFO CAP enabled : False

03/28/12 14:57:37.906: NFO OFT enabled : False

03/28/12 14:57:37.906: NFO DPC enabled : False

03/28/12 14:57:37.906: NFO Connectivity In enabled : False

03/28/12 14:57:37.906: NFO Connectivity Out enabled : False

03/28/12 14:57:37.906: NFO Automatic USB export enabled : False

03/28/12 14:57:38.265: NFO Database exams : 3

03/28/12 14:57:38.265: NFO Total Disk space : 350 MBytes

03/28/12 14:57:38.265: NFO Available Disk space : 314 MBytes

03/28/12 14:57:38.265: NFO Fib files : 1

03/28/12 14:57:45.000: NFO User enters Home screen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

**DOS SISTEMAS CORRIENTO AL MISMO TIEMPO:**

--- START ---

01/22/12 05:39:19.390: NFO The application starts

01/22/12 05:39:19.390: ERR The device has suffered an unexpected shutdown

--- START ---

01/22/12 05:39:19.390: NFO The application starts

01/22/12 05:39:19.468: NFO The Hook is enabled.

01/22/12 05:39:19.484: NFO The Hook is enabled.

--- STATUS ---

--- STATUS ---

01/22/12 05:39:30.937: NFO FS Serial number : F00000

01/22/12 05:39:30.937: NFO Mother board : 945GM

01/22/12 05:39:30.937: NFO US board Version : V2

01/22/12 05:39:30.937: NFO US board Serial number : SNA00257-SNA00258-SNA00260

01/22/12 05:39:30.937: NFO US board software : MACtrl\_sys 2.1.0.812 (Feb 15 2010 at 12:13:33) 0C363F38,58A84B75

01/22/12 05:39:30.937: NFO No probe plugged

01/22/12 05:39:30.937: NFO FS software release nb : SW\_CLPCB\_2.0.0.9\_1991

01/22/12 05:39:30.937: NFO Calibration level : 0

01/22/12 05:39:30.937: NFO CAP enabled : False

01/22/12 05:39:30.937: NFO OFT enabled : False

01/22/12 05:39:30.937: NFO DPC enabled : True

01/22/12 05:39:30.937: NFO Connectivity In enabled : False

01/22/12 05:39:30.953: NFO Connectivity Out enabled : False

01/22/12 05:39:30.953: NFO Automatic USB export enabled : False

01/22/12 05:39:30.968: NFO FS Serial number : F00000

01/22/12 05:39:30.968: NFO Mother board : 945GM

01/22/12 05:39:30.968: NFO US board Version : V2

01/22/12 05:39:30.968: NFO US board Serial number : SNA00257-SNA00258-SNA00260

01/22/12 05:39:30.968: NFO US board software : MACtrl\_sys 2.1.0.812 (Feb 15 2010 at 12:13:33) 0C363F38,58A84B75

01/22/12 05:39:30.968: NFO No probe plugged

01/22/12 05:39:30.968: NFO FS software release nb : SW\_CLPCB\_2.0.0.9\_1991

01/22/12 05:39:30.968: NFO Calibration level : 0

01/22/12 05:39:30.968: NFO CAP enabled : False

01/22/12 05:39:30.968: NFO OFT enabled : False

01/22/12 05:39:30.968: NFO DPC enabled : True

01/22/12 05:39:30.968: NFO Connectivity In enabled : False

01/22/12 05:39:30.968: NFO Connectivity Out enabled : False

01/22/12 05:39:30.968: NFO Automatic USB export enabled : False

01/22/12 05:39:31.875: NFO Database exams : 2

01/22/12 05:39:31.875: NFO Total Disk space : 350 MBytes

01/22/12 05:39:31.875: NFO Available Disk space : 315 MBytes

01/22/12 05:39:31.875: NFO Fib files : 0

01/22/12 05:39:31.906: NFO Database exams : 2

01/22/12 05:39:31.921: NFO Total Disk space : 350 MBytes

01/22/12 05:39:31.921: NFO Available Disk space : 315 MBytes

01/22/12 05:39:31.921: NFO Fib files : 0

01/22/12 05:39:39.234: NFO User enters Home screen.

01/22/12 05:39:39.296: NFO User enters Home screen.

-----------------------------------------------------------------------------

**INICIO CON REINSTALACIÓN:**

--- START ---

03/28/12 14:55:12.031: NFO The application starts

03/28/12 14:55:12.187: NFO The Hook is enabled.

03/28/12 14:55:14.671: NFO AdaptaterName={EF3247F8-17FB-425A-A88C-7464C980A26B} FUNCTION: ConfigUtils.NetworkFunctions.GetCurrentSettingsObject LINE: 00000

17:42:44 31/10/12 -> List sorted in 1.52 seconds

17:42:44 31/10/12 -> FichierExamenTerminer() -> Echec ouverture fichier Fib :

08:46:15 02/11/12 -> WM\_POWERBROADCAST - 0000h sale al apagar el fibroscan

08:46:15 02/11/12 -> echosens.ini updated

08:46:15 02/11/12 -> Job = 0

08:46:15 02/11/12 -> PBT\_APMQUERYSUSPEND received

08:46:15 02/11/12 -> echosens.ini updated

08:46:15 02/11/12 -> Closing Fibroscan.exe window

08:46:15 02/11/12 -> Fibroscan ends correctly

--- CONFIGURATION ---

11/22/12 22:01:11.046: NFO User enters Configuration mode.

11/22/12 22:01:12.500: SCS Log on with 'Physician' successful.

11/22/12 22:01:16.921: NFO Exit configuration with update.

11/22/12 22:01:16.921: NFO Calibration level : 0

11/22/12 22:01:16.921: NFO CAP enabled : False

11/22/12 22:01:16.921: NFO OFT enabled : False linea verde activada

11/22/12 22:01:16.921: NFO DPC enabled : True controla el servicio de que sonda usar ( uso de sonda controlada

11/22/12 22:01:16.921: NFO Connectivity In enabled : False

11/22/12 22:01:16.921: NFO Connectivity Out enabled : True

11/22/12 22:01:16.921: NFO Automatic USB export enabled : False

11/22/12 22:01:17.671: NFO User enters Home screen.