GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE SONOLITH® I-SYS

Ce guide détaille la procédure rapide à suivre pour installer le SONOLITH I-SYS® Version Mobile.

Pour plus d’informations, merci de vous référez à la section 8 du Manuel d’utilisation.

Pour toutes les autres questions concernant l’aspect clinique et l’utilisation standard de l’équipement, référez vous au manuel d’utilisation.

A- Inventaire :

1. Veuillez vérifier la présence des éléments suivants :

- Simulateur F2 avec membrane.

- Outil d’isocentrisme F2 AUPS.

- Outil de localisation RX/Echo.

- Imprimante + cartouche Wi Fi.

- Outil pédiatrique.

- Coussins.

B- Mise en place du SONOLITH® I-SYS :

1. Positionner le module I-SYS, et bloquer les deux roues.

2. Mettre en place la table et freiner les deux roues.

3. Connecter les câbles (Câble d’alimentation, Câble de communication Table/Module, Télécommande Table, Télécommande Module, Pédale RX).

C- Allumage du SONOLITH I-SYS (Module & Table).

1. Remonter le générateur en position haute.

2. Les deux écrans s’allument.

3. Le mode chargement est fonctionnel.

4. Le mode lithotriteur de la table est fonctionnel.

5. Les boutons d’arrêt d’urgence (Module et table) sont fonctionnels.

6. Les systèmes anticollisions sont fonctionnels.

7. Le menu principal s’affiche.

D- Mise en place d’une électrode neuve :

1. Le remplissage du générateur est fonctionnel.

2. La phase de test (11O tirs) est fonctionnelle (S’il s’agit d’une nouvelle électrode) ;

E- Lancement d’un traitement LEC (A ce niveau, le générateur doit être en mode Parking et en position Haute)

1. La table est fonctionnelle.

2. L’A.U.P.S est fonctionnel.

3. Le bras en C est fonctionnel.

4. Le système RX est fonctionnel.

5. Créer un patient (Exemple Test 1)  pour vérifier la base Fichier Patient.

6. Les mouvements de la table avec la télécommande de la table. (Générateur Position Traitement)

7. Les mouvements de la table avec l’écran tactile.

8. Les mouvements de la table avec la télécommande du module.

9. Les mouvements du bras en C avec l’écran tactile.

10. Les mouvements du bras en C avec la télécommande du module.

11. Les mouvements du A.U.P.S avec l’écran tactile.

12. Les mouvements du A.U.P.S avec la télécommande du module.

13. Les mouvements du générateur avec l’écran tactile.

14. Les mouvements du générateur avec la télécommande du module.

15. La localisation automatique RX est fonctionnelle.

16. La localisation automatique Echo est fonctionnelle.

17. Les tirs du générateur d’ondes de chocs (Fréquence 2Hz, Puissance de 25 à 100%, 100 tirs) sont fonctionnels.

F- Vérification du point focal en RX.

Utiliser le simulateur F2 avec membrane TMS 229 949. Effectuer une image RX :

1. La différence entre la croix et le simulateur F2 est +/- 1mm.

2. Faire une rotation avec le bras en C (dans les 2 axes), effectuer une image RX.

3. Faire une rotation et vérifier la stabilité de la pointe sur la croix.

G- Vérification du point focal en Echo.

Utiliser le simulateur F2 avec membrane TMS 229 949 + l’outil d’isocentrisme F2 AUPS TMS 230 290.

1. Quand vous bougez l’AUPS, les deux pointes doivent rester sur la croix.

Enlever les outils.

2. Vérifier la présence d’une image en mettant votre main sur la sonde Echo.

H- Vérification de la mesure de dose RX :

1. L’affichage de la dose RX 70kV @ 4.5mA – 10s  616 mGy. Cm².