GUIDE DE DESINSTALLATION RAPIDE SONOLITH® I-SYS

Ce guide détaille la procédure rapide à suivre pour installer le SONOLITH I-SYS® Version Mobile.

Pour plus d’informations, merci de vous référez à la section 8 du Manuel d’utilisation.

Pour toutes les autres questions concernant l’aspect clinique et l’utilisation standard de l’équipement, référez vous au manuel d’utilisation.

WARNING: Ces opérations doivent être uniquement réalisées par un technicien formé par EDAP TMS.

A- Déconnexion du Module I-SYS :

- Vider le générateur, enlever l’électrode et placer là dans son emballage.

- Fixer le support membrane sur le générateur.

- Le bras en C doit être mis en position 0°.

- La table doit être remise en position chargement patient (Générateur position Parking)

- Le générateur doit être en position horizontal (Axe 0° / Verticale).

- Le générateur doit être en position Parking.

- Eteindre le module, et retirer les prises électriques.

- Déconnecter le câble de communication reliant la table au module.

- Déconnecter la télécommande de contrôle, la double pédale RX, et placer les en sécurité dans la caisse de rangement.

- Enrouler les câbles d’alimentation autour des deux crochets dédiés.

B- Préparation de la Table I-SYS au transport :

1. Déplacer la table sur l’axe Y de telle manière que le rail du plateau de la table protège la base de la table.

2. Déconnecter la télécommande de la table et la placer dans la caisse de rangement.

3. Eteindre la table, enlever la prise électrique, enrouler le câble d’alimentation et le poser sur le socle de la table.

4. Enlever les rallonges, placer les sur le dessus de la table et fixer les à l’aide d’une sangle.

C- Préparation du Module I-SYS au transport.

1. Placer manuellement l’A.U.P.S en position central et installer la mousse.

2. Placer les mousses sur le dessus et le dessous du générateur ESWL.

3. Insérer la structure rigide dans le châssis jusqu’à ce que les barres soit complètement insérer dans le clampage.

4. Positionner la mousse de positionnement en dessous du générateur.

5. Verrouiller le système de clampage avec la poignée.

6. Ajuster la position de la mousse de positionnement en dessous du générateur.

7. Fixer la barre rigide sur le bras en C et attacher là à la structure.

8. Visser la vis sous le bras en C.

9. Fixation des écrans à l’aide des mousses.

D- Inventaire.

1. Vérifier la présence des éléments suivants :

- Simulateur F2 avec membrane TMS 229 949.

- Outil d’isocentrisme F2 AUPS TMS 230 290.

- Outil de localisation RX/Echo TMS 229 800.

- Imprimante + cartouche Wi Fi.

- Outil pédiatrique.

- Coussins.