|  |  |
| --- | --- |
| **CALL #:** \_\_\_\_ | **Date:** \_\_\_\_ |
| **REPORT #:** \_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***SERVICE*** |  | ***CUSTOMER INFORMATION*** |
| INSTALLATION DATE: \_\_\_\_ |  | INSTALLATION SITE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ENGINEER: \_\_\_\_ |  | ADDRESS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | COUNTRY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  | DISTRIBUTOR NAME: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | PHONE N°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | MAIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| FOCAL ONE® IDENTIFICATION |
| 1.1 | **Focal One® serial number:**\_\_\_\_ | 1.2 | **Probe 1 S/N:**\_\_\_\_ | 1.3 | **Probe 2 S/N:** [ ]  **NA**\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| SUBassemblies Serial number |
| N°§ | Item | Reference | Version\* | Serial number\* |
| 2.1 | Amplifier | (R) 233360 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mot Probe Holder | (R) 901504 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| OR | IPO computer | (R) 236659 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ecrin computer | (R) 233176 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Cooling system | (R) 901560 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| MEP board | (R) 235403 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Extension board | (R) 228038 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| OR | Ultraview scanner | (R) 230885 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| EB2300 scanner | (R) 236150 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*only for first form used or replacement.

|  |
| --- |
| CONTROL TOOLS |
| N°§ | TEST EQUIPEMENT | S/N | VALIDITY | COMMENTS |
| 3.1 | Voltmeter | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.2 | Thermometer | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.3 | Inclinometer | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.4 | Current clamp  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.5 | Load bench | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| INSTALLATION SITE |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 4.1 | Conform to installation recommendations. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.2 | UPS is present.If YES, write its maxi power | \_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  N/A | YES | NO | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [ ]  | [ ]  |
| 4.3 | Circuit breaker (Type D or slow trip) is present.Write the value | \_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4.4 | Earth leakage circuit breaker is present.Write the value | \_\_\_\_\_\_\_\_(30mA) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| FUSES |
| N°§ | CONTROL | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 5.1 | F1 and F2 are as expected | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5.2 | F3 and F4 are as expected | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| MAIN FUNCTION |
| N°§ | CONTROL | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 6.1 | Secondary screen is enough compensated. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.2 | Main screen movement. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.3 | 3 positions of breaking pedal. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.4 | Hexagon’s socket set screws. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.5 | Cable wipers [ ]  N/A if mobile system | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.6 | Tablet’s locking system. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.7 | Tablet displacement. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.8 | Screens movements. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.9 | Main power cable. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.10 | Ablasonic holder tightening. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.11 | Mönninghoff arm’s locking system. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6.12 | Chassis fans. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| MANUAL MOVEMENTS. |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 7.1 | No hard point during displacement.  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.2 | Move manually from one side to another. Record distances: | * X = \_\_\_\_

(235mm ±3)* Y = \_\_\_\_

(50mm ±3) | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.3 | No friction between cover and shutter. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.4 | No cables can interfere with movements. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7.5 | Probe holder levelled | •X = \_\_\_\_ •Y = \_\_\_\_ | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Focal One® switch on. |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 8.1 | Blue LED’s. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.2 | Switch ON Focal One®, all the auto start is executed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.3 | Check powers supplies :* Before F1 and after F2
* Before F3 and after F4
* MEP power supply
* 12V power supply
 | * \_\_\_ V (Main power ±10%)
* \_\_\_ V (217V -253V)
* \_\_\_ V (22.8V - 25.2V)
* \_\_\_ V (11.4V – 12.6V)
 | [ ] [ ] [ ] [ ]  | [ ] [ ] [ ] [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.4 | LED tape. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.5 | Patient movement detector. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.6 | External USB connectors. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.7 | Touchpad test  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.8 | All “Get Init Status” are “OK”  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.9 | MEP Analog inputs :“In7 - 3.3 Volts Power Supply” “In8 - 24 Volts Power Supply”  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (3.13V-3.47V) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (22.8V-25.2V) | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.10 | Inspect “Error” file. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8.11 | Emergency stop functions | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| PROBE HOLDER ARM. |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| ALL AXIS |
| 9.1.1 | Status is “NoMotError” after centering. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.1.2 | 4 values of “Pos Mot” are 0mm (± 0.2mm) | X: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.1.3 | Record backlash values | X: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Y: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ T: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
| 9.1.4 | The keypad works well. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.1.5 | Theta fan works. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| X AXIS (LONGITUDINAL) |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 9.2.1 | Measure the complete displacement from +50mm to -50mm. |  |
| Software value:Measured value: | \_\_\_ mm (100 mm)\_\_\_ mm (<2mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Y AXIS (TRANSVERSAL) |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 9.3.1 | Measure the complete displacement from +25mm to -25mm. |  |
| Software value: Measured value:  | \_\_\_ mm (50 mm)\_\_\_ mm (<2mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Z AXIS (ACTUATOR) |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 9.4.1 | Measure the complete displacement from +40mm to -40mm. |  |
| Software value: Measured value:  | \_\_\_ mm (80 mm)\_\_\_ mm (<2mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Θ AXIS (THETA) |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 9.5.1 | Request a movement of +70°. Measure displacement. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Software value: Measured value:  | \_\_\_°\_\_\_° (<2°) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| MANUAL MOVEMENTS |
| N°§ | CONTROL | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 9.6.1 | Front right, No interferences between motors board cables and frame. No collision with cover. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.6.2 | Back right No interferences between motors board cables and frame. No collision with cover. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.6.3 | Back left No interferences between motors board cables and frame. No collision with cover. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.6.4 | Front left No interferences between motors board cables and frame. No collision with cover. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.6.5 | No friction with top cover | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| RANDOM MOVEMENTS |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 9.7.1 | No motors errors occur after mechanical origin. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.7.2 | Record backlash values before random:X = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (<0.3mm) / Y = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (<0.3mm) / T = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(<0,6°) |
| 9.7.3 | Time start : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Time stop : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Number of movements : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.7.4 | Open file and check if there is no error during displacement. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.7.5 | No motors errors occurs after mechanical origin | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.7.6 | Record backlash values before random:X = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (<0.3mm) / Y = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (<0.3mm) / T = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(<0,6°) |
| 9.7.7 | Difference between before and after random | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| cooling system. |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 10.1 | Peltier consumption. | Max: \_\_\_A (27-38A)  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.2 | Fans operate and cooling temperature decreases.  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.3 | Pump operates. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.4 | Regulation is working. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.5 | Peltier consumption.  | \_\_\_ A (<0.2A) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.6 | Difference between the two PT100.  | \_\_\_ °C.(<2°C) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.7 | Difference between thermometer and mean. | \_\_\_ °C.(<4.5°C) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10.8 | Cooling’s fans. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| ultrasound. |
| 11.1 |  |
| 11.1 |  |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 11.2 | Fans function. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.3 | IP address Port number | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.4 | Delay | ON: \_\_\_ s (100s)OFF: \_\_\_s (30s) | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.5 | Offset | X: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Y: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.6 | Size | X: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Y: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.7 | Ultrasound imaging appears | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.8 | Yellow box | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.9 | Active area | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.10 | Exclusion circle coordinates | X: \_\_\_ mmY: \_\_\_ mmRadius: \_\_\_ mm | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.11 | Screen image is correctly oriented | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11.12 | Date and time are correct. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Parameter checking | Ultraview | EB2300 |  |
| 11.13 | Size  | (75%) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Dyn Range  | (62dB) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Pers  | (1) |  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Resolution:  | Only 1 focal point at 25mm. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Depth  | (7.8 or 8cm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Frequency  | (7.5MHz) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Imaging cell  | (6030) | (X12C3E) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mi  | (1.39/1.50) | (1.2/1.2) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Gain  | (50%) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| TIS  | (0.3/4.0Hz) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| probe parameters. |
| 12.1 | Probe serial number | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | N/A | COMMENTS |
| 12.2 | Power connector VPC. | [ ]   | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.3 | Ultrasound connector. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.4 | Probe adapts correctly. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.5 | Holding pin. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.6 | Luer connections. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.7 | Correspondence between software and data sheet. | [ ]   | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.8 | Record “Installation date”. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.9 | Total number of shots. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.10 | Total number of treatments. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.11 | Last maintenance date. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.12 | Nb of Shots since last maintenance. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.13 | Nb of Treatments since last maintenance. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.14 | “Calibration state” is “Done”.  | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Power |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 13.1 | Record amplifier serial number | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.2 | Record COM number | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.3 | Fans consumption | \_\_\_ A(2.37A - 2.63A) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.4 | All wires are connected. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.5 | Writes totals values on this table.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firing number | Focal | Watts per channel | Total of watts | Total of Watts into “Pact\_Load (W)” columns |
| 1 | 32 | 1 | 16 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | 37 | 2 | 32 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | 42 | 3 | 48 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | 47 | 4 | 64 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | 52 | 5 | 80 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | 57 | 6 | 96 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | 62 | 7 | 112 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | 67 | 8 | 128 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | 72 | 9 | 144 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | NAT | 10 | 160 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| 13.6 | Shoots are into tolerances. There is no red values  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| 3D MEASUREMENT AND RECTUM WALL SIMULATION WITH DUMMY LOAD |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 14.1 | X realX measured | \_\_\_ mm\_\_\_ mm(<2 mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.2 | Y realY measured | \_\_\_ mm \_\_\_ mm(<2 mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.3 | Z realZ measured | \_\_\_ mm\_\_\_ mm(<2 mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.4 | Software detects rectum automatically. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.5 | Transverse corrections occur. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.6 | Treatment doesn’t stop after correction. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.7 | Software gives error message. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| treatment simulation. |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 15.1 | Initialization done without message | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.2 | Motors centering done | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.3 | Fusion test  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| For the 4 first Block |
| 15.4 | Treatment area is correctly defined. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.5 | Lesions are correctly displayed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.6 | Endo-rectal probe moves to the next slice. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.7 | Localization process is successfully completed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.8 | Endo-rectal probe moves from lesion to lesion. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.9 | Treatment area is successfully completed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| For the 4 last Block |
| 15.10 | Treatment area is correctly defined. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.11 | Lesions are correctly displayed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.12 | Endo-rectal probe moves to the next slice. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.13 | Localization process is successfully completed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.14 | Endo-rectal probe moves from lesion to lesion. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.15 | Treatment area is successfully completed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| For the end of treatment |
| 15.16 | Print treatment report. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.17 | Treatment duration | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **DISCONNECT THE MAIN PROBE AND CONNECT THE SECOND PROBE IF IT IS AVAILABLE.** **IF NOT, TICK THIS BOX:** [ ] **.****THEN PERFORM THE SAME TESTS AS PREVIOUSLY.** |
| probe parameters. |
| 12.1 | Probe serial number | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | N/A | COMMENTS |
| 12.2 | Power connector VPC. | [ ]   | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.3 | Ultrasound connector. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.4 | Probe adapts correctly. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.5 | Holding pin. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.6 | Luer connections. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.7 | Correspondence between software and data sheet. | [ ]   | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.8 | Record “Installation date”. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.9 | Total number of shots. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.10 | Total number of treatments. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.11 | Last maintenance date. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.12 | Nb of Shots since last maintenance. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.13 | Nb of Treatments since last maintenance. | \_\_\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12.14 | “Calibration state” is “Done”.  | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Power |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 13.1 | Record amplifier serial number | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.2 | Record COM number | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.3 | Fans consumption | \_\_\_ A(2.37A - 2.63A) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.4 | All wires are connected. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.5 | Write total values on this table.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firing number | Focal | Watts per channel | Total of watts | Total of Watts into “Pact\_Load (W)” columns |
| 1 | 32 | 1 | 16 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | 37 | 2 | 32 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | 42 | 3 | 48 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | 47 | 4 | 64 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | 52 | 5 | 80 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | 57 | 6 | 96 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | 62 | 7 | 112 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | 67 | 8 | 128 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | 72 | 9 | 144 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | NAT | 10 | 160 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
| 13.6 | Shoots are into tolerances. There is no red values  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| 3D MEASUREMENT AND RECTUM WALL SIMULATION WITH DUMMY LOAD |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 14.1 | X realX measured | \_\_\_ mm\_\_\_ mm(<2 mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.2 | Y realY measured | \_\_\_ mm \_\_\_ mm(<2 mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.3 | Z realZ measured | \_\_\_ mm\_\_\_ mm(<2 mm) | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.4 | Software detects rectum automatically. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.5 | Transverse corrections occur. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.6 | Treatment doesn’t stop after correction. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14.7 | Software gives error message. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| treatment simulation. |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | COMMENTS |
| 15.1 | Initialization done without message | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.2 | Motors centering done | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.3 | Fusion test  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| For the 4 first Block |
| 15.4 | Treatment area is correctly defined. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.5 | Lesions are correctly displayed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.6 | Endo-rectal probe moves to the next slice. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.7 | Localization process is successfully completed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.8 | Endo-rectal probe moves from lesion to lesion. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.9 | Treatment area is successfully completed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| For the 4 last Block |
| 15.10 | Treatment area is correctly defined. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.11 | Lesions are correctly displayed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.12 | Endo-rectal probe moves to the next slice. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.13 | Localization process is successfully completed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.14 | Endo-rectal probe moves from lesion to lesion. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.15 | Treatment area is successfully completed. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| For the end of treatment |
| 15.16 | Print treatment report. | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15.17 | Treatment duration | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| COMPUTER |
| N°§ | CONTROL | VALUE | PASS | FAIL | N/A | COMMENTS |
| 16.1 | PC screens image | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16.2 | Free space on HDD | C: \_\_\_ (>10GB)D: \_\_\_ (>10GB) | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16.3 | Number of patients treated since last maintenanceactivity. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16.4 | Indicate date of last maintenance activity on this machine. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16.5 | Defrag analysis. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16.6 | Date and time.  | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16.7 | Software version Check | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 16.8 | Files backup and retrieve | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 16.9 | Printer test. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 16.10 | Back up battery. | \_\_\_ V | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16.11 | Clean computer dust filter. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| ASPECT AND ACCESSORIES |
| N°§ | CONTROL | PASS | FAIL | N/A | COMMENTS |
| 17.1 | Wheels don’t touch covers or chassis. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17.2 | Panels are in good condition | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17.3 | Long panels are easily removed. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17.4 | Labels are in good condition | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17.5 | Ground cables are firmly attached to panels. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17.6 | Leg holder condition. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17.7 | Transport carriage condition. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17.8 | Covers condition. | [ ]  | [ ]  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17.9 | Maintenance sticker. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| ELECTRICAL SAFETY TEST |
| N°§ | CONTROL | PASS | FAIL | N/A | COMMENTS |
| 18.1 | All item passed in electrical safety test | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| reporting |
| N°§ | CONTROL | PASS | FAIL | N/A | COMMENTS |
| 19.1 | Reporting in Website support | [ ]  | [ ]  | [ ]  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| DOCUMENTS |
| **List any documents left with customer or local distributor.** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date: \_\_/\_\_/\_\_ | Date: \_\_/\_\_/\_\_ | Date: \_\_/\_\_/\_\_ |
| Signature: | Signature: | Signature: |
| CUSTOMER:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | SUPPORT ENGINEER:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | SERVICE MANAGER:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |