

**GL5 Checklist**

Herramientas necesarias: Fecha: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

* Medidor de Voltaje Institución:
* Lubricante WD-40 S/N:
* Llaves para tuercas N°17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Procedimiento** | **Realizado** | **Observación** |
| Limpieza general de equipo |  |  |
| Revisión de funciones de control |  |  |
| Revisión de funciones de botones del panel |  |  |
| Revisión de apertura de ruedas base |  |  |
| Revisión de movimiento de pistón |  |  |
| Revisión de detención de pistón con obstrucción |  |  |
| Revisión de detención de pistón con botón de emergencia |  |  |
| Medición de voltaje de cargador |  |  |
| Medición de voltaje de batería (24V) |  |  |
| Revisión de led de carga (verde permanente) |  |  |
| Apriete de tuercas (2 hilos sobresalientes) |  |  |
| Revisión de tapas embellecedoras |  |  |
| Lubricación de hanger |  |  |
| Calibración de balanza (solo si posee) |  |  |

Personal a cargo: Firma: