FORMULARIO N° 4: ESPECIFICACIONES TECNICAS

(Presentar formulario por equipo/equipamiento ofertado)

| I. GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE ÍTEM |  |  | CALENTADOR DE PACIENTES |  |  |  |
| ID DE LICITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| II. INDIVIDUALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL OFERENTE |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE OFERENTE |  |  |  |  |  |  |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |  |  |  |
| PAÍS DE ORÍGEN |  |  |  |  |  |  |
| III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| CORR. | DETALLE DE EETT | TIPO DE EETT | CUMPLE (SI/NO) | NOMBRE DOCUMENTO RESPALDO | PAG. DOCUMENTO RESPALDO | COMENTARIO DEL OFERENTE |
| 1 | GENERAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Equipo: Calentador de Pacientes Cantidad: 67 Equipos | * |  |  |  |  |
| 1.2 | Requerimiento Eléctrico: 220V ±10% - 50Hz | * |  |  |  |  |
| 1.3 | Equipo debe contar con cable de alimentación kssdpparapara para la red eléctrica por medio de conector nacional (Tipo L) 2P+T (Ver imágen de referencia) | * |  |  |  |  |
| 2 | CALENTADOR DE PACIENTES |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Capacidad de circulación de aire creciente | 4 |  |  |  |  |
| 2.2 | Pantalla LCD | 4 |  |  |  |  |
| 2.3 | 5 ajustes diferentes de temperatura | 8 |  |  |  |  |
| 2.4 | Equipo con termostato interno para control de temperatura | * |  |  |  |  |
| 2.5 | Control de temperatura interno mediante termstato o sensores de temperatura | * |  |  |  |  |
| 2.6 | Pista de ajustes de temperatura y duración de aire forzado de la terapia. | * |  |  |  |  |
| 2.8 | Debe poseer un contador horario incorporado para facilitar el control de su uso para su mantenimiento preventivo | * |  |  |  |  |
| 2.9 | Mantenimiento de equipo cada 2.000 horas de funcionamiento o 365 días | * |  |  |  |  |
| 2.10 | Tubo especial de colocación rápida para giro en tres puntos para lograr un conexión y posicionamiento fácil en la manta. | 2 |  |  |  |  |
| 2.11 | Apagado automático por sobretemperatura | 4 |  |  |  |  |
| 2.12 | Reducción automática de temperatura después de 45 minutos de uso continuo | 8 |  |  |  |  |
| 3 | SISTEMA DE ALARMAS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Alarma de temperatura excesiva | * |  |  |  |  |
| 3.2 | Alarma de calibración | * |  |  |  |  |
| 3.3 | Alarma de falla de equipo | * |  |  |  |  |
| 3.4 | Sistema de códigos de falla y alarmas visuales por pantalla | 4 |  |  |  |  |
| 4 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Con base rodable transportable incluida en el equipo. | * |  |  |  |  |
| 4.2 | Incluir DOS (2) Mantas adulto cuerpo completo sobre paciente, por cada equipo ofertado (128 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 4.3 | Incluir DOS (2) Mantas pediatrica cuerpo completo sobre paciente, por cada equipo ofertado (128 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 4.4 | Incluir DOS (2) Mantas Neonatal /Pediatrica, cuerpo completo bajo paciente, por cada equipo ofertado (128 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 4.5 | Incluir DOS (2) Mantas tren superior adulto para quirófano, sobre paciente, por cada equipo ofertado (128 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 4.6 | Incluir DOS (2) Mantas tren inferior adulto para quirófano, sobre paciente, por cada equipo ofertado (128 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 4.7 | Se debe incluir todos los accesorios, cables y conexiones necesarias para la correcta operatividad del equipo, aún cuando estos no estén especificados. | * |  |  |  |  |
| 5 | DIMENSIONES Y PESO |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alto: Menor o igual a 68 cm | * |  |  |  |  |
| 5.2 | Ancho: Menor o igual a 35 cm | 6 |  |  |  |  |
| 5.3 | Fondo: Menor o igual a 40 cm | * |  |  |  |  |
| 5.4 | Peso: Menor o igual a 4 Kg | 6 |  |  |  |  |
| 6 | CONSIDERACIONES ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Condiciones de Reemplazo: NO APLICA PARA ESTE ÍTEM |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Visita a Terreno: NO APLICA PARA ESTE ÍTEM |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Demostración: NO APLICA PARA ESTE ÍTEM |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Cumplir con certificación de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente | 4 |  |  |  |  |
| 6.5 | Cumplir con certificación de calidad ISO 13485 o equivalente | 4 |  |  |  |  |
| 6.6 | Incluir el certificado de cumplimiento FDA y/o CE | 10 |  |  |  |  |
| 7 | EXIGENCIAS |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Incluir Manual Técnico y de Usuario en idioma original y español. En caso de no adjuntarlo, se debe comprometer a entregarlo con el equipo (en caso de adjudicarse). | * |  |  |  |  |
| 7.2 | De faltar algún componente o accesorio imprescindible para el funcionamiento del equipo, este deberá adjuntarse a la oferta | * |  |  |  |  |
| Puntaje de EE.TT. evaluables totales |  | 64 |  |  |  |  |

Firma y Timbre Representante Legal

(Nombre Representante Legal)

(R.U.T Representante Legal)

(Nombre Proveedor)

Fecha: DD / MM / AAAA (ingresar fecha actual)

| I. GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE ÍTEM |  |  | CALENTADOR Y ENFRIADOR DE PACIENTES |  |  |  |
| ID DE LICITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| II. INDIVIDUALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL OFERENTE |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE OFERENTE |  |  |  |  |  |  |
| MARCA |  |  |  |  |  |  |
| MODELO |  |  |  |  |  |  |
| PAÍS DE ORÍGEN |  |  |  |  |  |  |
| III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| CORR. | DETALLE DE EETT | TIPO DE EETT | CUMPLE (SI/NO) | NOMBRE DOCUMENTO RESPALDO | PAG. DOCUMENTO RESPALDO | COMENTARIO DEL OFERENTE |
| 1 | GENERAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Equipo: Calentador y enfriador de Pacientes. Cantidad: 8 | * |  |  |  |  |
| 1.2 | Requerimiento Eléctrico: 220V ±10% - 50Hz | * |  |  |  |  |
| 1.3 | Equipo debe contar con cable de alimentación para la red eléctrica por medio de conector nacional (Tipo L) 2P+T (Ver imágen de referencia) | * |  |  |  |  |
| 1.4 | Equipo de Hipotermia/Hipertermia corporal, NO invasivo, para pacientes adultos, pediátricos y neonatos | * |  |  |  |  |
| 1.5 | Equipo controlado por Microprocesador. | * |  |  |  |  |
| 1.6 | Tipo de pantalla: LED | 10 |  |  |  |  |
| 1.7 | Permite la exportación de datos mediante USB | 6 |  |  |  |  |
| 1.8 | Equipo rodable, con giro de 360° en sus ruedas | * |  |  |  |  |
| 2 | CONTROL DE TEMPERATURA DEL AGUA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Equipo ofertado permite controlar temperatura mínima de trabajo en 4°C | * |  |  |  |  |
| 2.2 | Equipo ofertado permite controlar temperatura máxima de trabajo en 42° C. | * |  |  |  |  |
| 2.3 | Equipo ofertado permite controlar temperatura del paciente desde 30°C hasta 40°C o mejor Nota: Entiendase "mejor" como aquel rango que supera la cota superior y/o es menor a la cota inferior, siempre y cuando se abarque el rango solicitado. | * |  |  |  |  |
| 2.4 | Equipo ofertado permite el uso de mantas reutilizables y desechables, ambas con conectores de acople | * |  |  |  |  |
| 2.5 | Debe utilizar agua destilada | * |  |  |  |  |
| 2.6 | Control de temperatura del paciente a través de sonda de temperatura | * |  |  |  |  |
| 3 | MODOS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | El equipo debe ser capaz de completar el ciclo completo de tratamiento (enfriamiento, hipotermia y recalentamiento) sin interrupciones ni modificaciones. | * |  |  |  |  |
| 3.2 | Modo Servocontrolado temperatura Rectal continua. | * |  |  |  |  |
| 3.3 | Modo Temperatura constante de Manta. | * |  |  |  |  |
| 4 | MODOS DE OPERACIÓN |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Modo Manual | * |  |  |  |  |
| 4.2 | Modo Automático | * |  |  |  |  |
| 4.3 | Solo Monitarización | * |  |  |  |  |
| 5 | ALARMAS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Alarma Visual y Audible | * |  |  |  |  |
| 5.2 | Alarma de Temperatura baja | 4 |  |  |  |  |
| 5.3 | Alarma de Temperatura alta | 4 |  |  |  |  |
| 5.4 | Alarma Bajo nivel de agua destilada | * |  |  |  |  |
| 5.5 | Alarma de Falla de equipo | * |  |  |  |  |
| 6 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Incluir DOS (2) Sensor esofágicos rectal adulto reutilizable, por cada equipo ofertado. (18 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 6.2 | Incluir CUATRO (4) Sensor esofágicos rectal adulto desechable, por cada equipo ofertado. (36 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 6.3 | Incluir DOS (2) Sensor esofágicos rectal pediatrico reutilizable, por cada equipo ofertado. (18 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 6.4 | Incluir CUATRO (4) Sensor esofágicos rectal pediatrico desechable, por cada equipo ofertado. (36 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 6.5 | Incluir TREINTA (30) Cobertores de agua Pediátricos para el total de la oferta | * |  |  |  |  |
| 6.6 | Incluir CINCUENTA (50) Cobertores de agua Adulto para el total de la oferta | * |  |  |  |  |
| 6.7 | Incluir VEINTE (20) Cobertores de agua Neonatales ( tipo "maxi-therm lite" o equivalente según marca) por el total de la oferta | * |  |  |  |  |
| 6.8 | Incluir UN (1) "Kool-kit" o equivalente según marca, por cada equipo ofertado. (9 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 6.9 | Incluir DOS (2) mangueras de conexión por cada equipo ofertado. (18 por el total de la oferta) | * |  |  |  |  |
| 6.10 | Cordón de poder y enchufe de toma de tierra tipo L. | 4 |  |  |  |  |
| 6.11 | Asa para movimiento | 6 |  |  |  |  |
| 7 | CONSIDERACIONES ESPECIALES |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Condiciones de Reemplazo: NO APLICA PARA ESTE ÍTEM |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Visita a Terreno: NO APLICA PARA ESTE ÍTEM |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Demostración: NO APLICA PARA ESTE ÍTEM |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Cumplir con certificación de seguridad eléctrica IEC 60601-1 o equivalente | 4 |  |  |  |  |
| 7.5 | Cumplir con certificación de calidad ISO 13485 o equivalente | 4 |  |  |  |  |
| 7.6 | Incluir certificado de cumpliento FDA y/o CE | 10 |  |  |  |  |
| 8 | EXIGENCIAS |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Incluir Manual Técnico y de Usuario en idioma original y español. En caso de no adjuntarlo, se debe comprometer a entregarlo con el equipo (en caso de adjudicarse). | * |  |  |  |  |
| 8.2 | De faltar algún componente o accesorio imprescindible para el funcionamiento del equipo, este deberá adjuntarse a la oferta | * |  |  |  |  |
| Puntaje de EE.TT. evaluables totales |  | 52 |  |  |  |  |

Firma y Timbre Representante Legal

(Nombre Representante Legal)

(R.U.T Representante Legal)

(Nombre Proveedor)

Fecha: DD / MM / AAAA (ingresar fecha actual)

(Presentar formulario por ítem ofertado)

FORMULARIO N° 5: PLAZO DE ENTREGA OFERTADO

| Antecedentes Generales |  |
| --- | --- |
| Licitación Pública ID N º |  |
| Nombre Oferente |  |
| Nombre del Ítem |  |
| Antecedentes de la Oferta |  |
| Plazo de Entrega (días corridos) |  |

IMPORTANTE:

  - El mínimo plazo de entrega corresponde a 5 días corridos, en caso de declarar un plazo de entrega menor esta oferta será declarada inadmisible.

  - El máximo plazo de entrega corresponde a 120 días corridos, en caso de declarar un plazo de entrega mayor esta oferta será declarada inadmisible.

  - Para el caso de que un ítem de licitación contenga múltiples equipos, el oferente deberá indicar un plazo de entrega único por el ítem completo, pero en caso de que esto no se cumpla, se considerará el mayor de los plazos ofertados para todos los equipos del ítem.

Firma y Timbre Representante Legal

(Nombre Representante Legal)

(R.U.T Representante Legal)

(Nombre Proveedor)

Fecha: DD / MM / AAAA (ingresar fecha actual)

FORMULARIO N° 6: GARANTÍA TÉCNICA OFERTADA

(Presentar formulario por Ítem ofertado)

| Antecedentes Generales |  |
| --- | --- |
| Licitación Pública ID N º |  |
| Nombre Oferente |  |
| Nombre del Ítem |  |
| Antecedentes de la Oferta |  |
| Garantía Técnica (meses) |  |

IMPORTANTE:

  - La garantía técnica ofertada debe ser igual o mayor a 12 meses, en caso de ofertar una garantía menor la oferta será declarada inadmisible.

  - Para el caso de que un ítem de licitación contenga múltiples equipos, el oferente deberá indicar una garantía técnica única por el ítem completo, pero en caso de que esto no se cumpla, se considerará la mayor de las garantías técnicas ofertadas para todos los equipos del ítem.

Firma y Timbre Representante Legal

(Nombre Representante Legal)

(R.U.T Representante Legal)

(Nombre Proveedor)

Fecha: DD / MM / AAAA (ingresar fecha actual)

FORMULARIO N° 7: PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE GARANTÍA TÉCNICA

(Presentar formulario por producto/equipo/equipamiento ofertado)

| Antecedentes Generales |  |
| --- | --- |
| Licitación Pública ID N º | ID 2026-10-LQ19 |
| Nombre Oferente | Central de compra del extrasistema |
| Nombre del Equipo | Equator |
| Marca | Level 1 |
| Modelo | EQ-5000 |
| Fabricante | Level 1 smith medical |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Cantidad Ofertada | 67 |

| A. Descripción del Mantenimiento Preventivo durante la Garantía Técnica |  |
| --- | --- |
| Frecuencia Anual del mantenimiento Preventivo Ofertado | 12 MESES |
| Frecuencia Anual del mantenimiento Preventivo por fabricante | 12 MESES |
| Protocolo de Mantenimiento (adjuntar protocolo) | VER MANUAL TECNICO ADJUNTO SECCION 8 |
| Repuestos o accesorios a reemplazar como parte del mantenimiento preventivo (adjuntar listado) | VER MANUAL TECNICO ADJUNTO SECCION 8 |

IMPORTANTE:

- Se deben considerar al menos UN (1) Mantenimiento preventivo Anual por equipo.

- La omisión en la entrega de los listados de protocolos y accesorios, será considerado como que el Formulario N°7 no fue enviado.

Firma y Timbre Representante Legal

(Nombre Representante Legal)

(R.U.T Representante Legal)

(Nombre Proveedor)

Fecha: DD / MM / AAAA (ingresar fecha actual)

FORMULARIO N° 8: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS BASES TÉCNICAS DURANTE GARANTÍA

(Presentar formulario por Ítem ofertado)

| Antecedentes Generales |  |
| --- | --- |
| Licitación Pública ID N º |  |
| Nombre Oferente |  |
| Nombre del Ítem |  |

La  persona  natural o jurídica ___________________________________________________________________________ que suscribe, interesada en participar en el proceso de Licitación Pública, denominada  “Adquisición ____________________________________________________” ID Mercado Público ____________________________, llamado por el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, declara cumplir con la Garantía, Mantenimiento Correctivo y Preventivo a todo Evento, según Bases Técnicas.

Todo lo anterior, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales, Bases Técnicas y Anexos.

Este documento es requisito de admisibilidad, por lo tanto, debe ser rellenado en su totalidad, con la firma y timbre del Representante Legal.

IMPORTANTE:

El Mantenimiento Correctivo Ofertado debe ser “a todo evento”, de acuerdo a lo definido en el punto 3 de las Bases Técnicas.

Firma y Timbre Representante Legal

(Nombre Representante Legal)

(R.U.T Representante Legal)

(Nombre Proveedor)

Fecha: DD / MM / AAAA (ingresar fecha actual)