**INFORME EQUIPO**

|  |  |
| --- | --- |
| PRODUCTO: | LASER UROLOGIA |
| MARCA: | COOK |
| ENCARGADO: | ANDRES YAÑEZ |
| FECHA: | 19 DE JUNIO, 2018 |
| INSTITUCION: | CLINICA SANTA MARIA |

Se realiza visita técnica en calidad de urgencia para instalar pantalla Backup en equipo Laser Odyssey, en la cual se detectó un serio problema:

* Equipo mojado en sector de pantalla principal.
* Pantalla dañada por liquido derramado
* Pantalla con táctil dañado, no permite el uso del equipo.

**Trabajo realizado en el equipo:**

Se realizaron las siguientes operaciones para comprobar un óptimo estado del equipo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

* Revisión del interior del equipo.
* Retiro de pantalla dañada.
* Instalación de pantalla Backup
* Pruebas de funcionamiento.
* Equipo operativo 100%.
* Inspección general.

**Conclusión**

Cencomex recomienda adquirir nueva pantalla, ya que la dañada no es posible repararla, esto debido a que se comprometió el táctil de esta.

El equipo laser modelo Odyssey S/N: 29020-GSGRG, quedo operativo con pantalla Backup.

Queda pendiente instalación de pantalla nueva.

Equipo con mantención preventiva pendiente, Favor considerar realizarla a la brevedad.

Andres Yañez

Supervisor Servicio Técnico

CENCOMEX