Santiago, septiembre 2020

INFORME TECNICO

| PRODUCTO: | LASER UROLOGIA LITHO S/N: LHT 0462-0319 |
| --- | --- |
| MARCA: | QUANTA SYSTEM |
| ENCARGADO: | ANDRES YAÑEZ |
| FECHA REVISION: | AGOSTO, 2020 |
| INSTITUCION: | CLINICA UNIVERSITARIA PUERTO MONTT |

Recepción del equipo:

El equipo se encuentra con el Blast Shield Quemado.

Revisión acordada con cliente.

Trabajo realizado en el equipo:

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Prueba de disparo prolongados, 30 minutos continuos

- Revisión de Conexión hembra de fibra.

- Revisión y calibración del equipo.

- Revisión y alineación del equipo.

- Pruebas de funcionamiento.

- Revisión de fibras.

- Cambio de Blast Shield

Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:

- Conexión hembra de fibra buena.

- Focus Lens en buen estado.

- Estado de los espejos buenos.

- Cavidad óptica Buena.

- Alineación Buena.

- Calibración Buena.

- Potencia del equipo óptima.

- Pruebas de disparo sin problemas.

- Blast Shield bueno.

Blast Shield en uso:

Blast Shield Nuevo:

Prueba test de esfuerzo: (disparo por 30 minutos continuos)

Se solicita al equipo 1 J

Medidor externo:

Equipo entrega durante los 30 minutos el valor correcto, rango de +/- 10 %.

Valor medido con medidor externo: 1.05 J

CONCLUSIÓN

Equipo laser alineado y calibrado, se realizaron pruebas de disparo de esfuerzo, sin problemas.

Se revisa Blast Shield después de las pruebas el cual se encontraba sin problemas.

El equipo laser modelo LITHO S/N: LHT 0462-0319, se encuentra operativo.

Próxima mantención del equipo, enero 2021.

Se recomienda validar estado de fibras antes de cada cirugía y proceder con el correcto protocolo de corte de la misma.

Por los trabajos realizados, Técnicamente el equipo se encuentra operativo.

Cencomex recomienda realizar mantenciones preventivas cada 6 meses.

Andres Yañez

Supervisor Servicio Técnico

CENCOMEX