24 de Febrero del 2022

INFORME TECNICO

| PRODUCTO: | LASER UROLOGIA H30 S/N: LHT 1311-1215 |
| --- | --- |
| MARCA: | COOK MEDICAL |
| ENCARGADO: | JORGE FERNANDEZ |
| FECHA: | 24 DE FEBRERO DEL 2023 |
| INSTITUCION: | CLINICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | MANTENCION PREVENTIVA |
| SOLICITADO POR: | CENCOMEX |

Trabajo realizado en el equipo:

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Prueba de disparo prolongados.

- Revisión de Conexión hembra de fibra.

- Revisión del Focus lens.

- Mantención Preventiva completa.

- Cambio de filtro de agua

- Cambio de agua bidestilada.

- Limpieza filtro partículas

- Revisión del interior del equipo.

- Revisión y calibración del equipo.

- Revisión de espejos.

- Revisión de Resonador.

- Pruebas de funcionamiento.

- Cambio de Blast Shield

- Revisión de pedal del equipo

Al momento de realizar las revisiones y pruebas se detectó lo siguiente:

- Conexión hembra de fibra buena.

- Focus lens en buen estado.

- Estado de los espejos buenos.

- Interior del equipo ok.

- Cavidad óptica ok.

- Calibración corregida.

- Potencia del equipo óptima.

- Pruebas de disparo sin problemas.

- Blast Shield en buen estado.

Blast Shield en uso:

Blastshield Nuevo:

Cambio de agua bidestilada:

Cambio de Deionize Cartridge:

Espejo Frontal bueno:

Espejo Trasero bueno:

CONCLUSIÓN

Equipo laser alineado y calibrado, se realizaron pruebas de disparo, sin problemas.

El equipo laser modelo H30 S/N: LHT 1311-1215, se encuentra operativo.

Próxima mantención del equipo, Agosto 2023.

Cencomex recomienda realizar mantenciones cada 6 meses.

Jorge Fernández F.

Ingeniero Civil Electrónico

Cencomex S.A.