25 de Enero del 2023

INFORME TECNICO

| PRODUCTO: | LASER LITHO S/N LHT 0320-0219 |
| --- | --- |
| MARCA: | QUANTA SYSTEM |
| ENCARGADO: | JORGE FERNANDEZ |
| FECHA: | 23 DE ENERO DEL 2023 |
| INSTITUCION: | HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION |
| TIPO DE ACTIVIDAD: | REVISION |
| SOLICITADO POR: | CENCOMEX |

Problema presente en el equipo:

- El equipo presenta mensaje de error “energía cero” al momento de disparar.

Trabajo realizado en el equipo:

Se realizaron las siguientes operaciones en el equipo:

- Revisión de Blastshield.

- Revisión de banco óptico.

- Espejo frontal en perfectas condiciones.

- Espejo trasero dañado.

CONCLUSIÓN

El error “energía cero” presente en el equipo, se debe a que el espejo trasero del banco óptico se encuentra dañado, deshabilitando así el rebote de energía laser dentro del equipo.

Dicho espejo debe ser reemplazado por uno nuevo y posteriormente, someter el equipo a una alineación completa de su banco óptico.

Jorge Fernández F.

Ingeniero Civil Electrónico

Cencomex S.A.