## Ubicación
Detalle Ubicación Nuevo Hospital Puerto Montt
Catres Eléctricos
Equipo/Equipamiento | Servicio | Cantidad | Recinto
Item n°1- Catre Eléctrico Hospitalizados Médico- Quirúrgico | HOSPITALIZ. OBSTETRICA / HOSPIT. MEDICO QUIRURGICO ADULTOS / HOSP. MED. QUIRURGICO INFANTIL | 204 | H-3, H-5, H-6, H-7
Item n°2- Catre Eléctrico Hospitalizados Médico-Quirúrgico con Arco Balcánico | HOSPIT. MEDICO QUIRURGICO ADULTOS / HOSP. MED. QUIRURGICO INFANTIL | 8 | H-5, H-6, H-7
Item n°3- Catre Eléctrico UPC Adulto | UPC ADULTO | 61 | H-2
Item n°4- Catre Eléctrico UPC Adulto con Arco Balcánico. | UPC ADULTO | 2 | H-2
Item n°5- Catre Eléctrico UPC Pediátrico | UPC PEDIÁTRICA | 11 | H-7
Item n°6- Catre Eléctrico UPC Pediátrico con Arco Balcánico. | UPC PEDIÁTRICA | 1 | H-7
Total |  | 287
Item n°7 - Balanza de Cama | UPC ADULTO / UPC PEDIÁTRICA | 4 | H-2, H-7
Total |  | 4

## Item 1 Med-Qco
FICHA TÉCNICA Nº
ITEM N°1 - CATRE ELÉCTRICO HOSPITALIZADOS MÉDICO-QUIRÚRGICO
Parte I (individualización del Producto y del Oferente)
MARCA: |  | PARAMOUNT
MODELO: |  | QUALITAS GAMMA
FABRICANTE: |  | JAPON
PAIS DE ORIGEN:
CANTIDAD: |  | 204
Parte II (Especificaciones de Evaluación)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Catálogo (Página y/o Código) | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Catre eléctrico para Hospitalización Médico-Quirúrgico, apto para paciente Adulto y Pediátrico. | SI
1.2 | Estructura de acero inoxidable con terminación en pintura epóxica (Indicar). | SI |  | EPOXICA ELECTROESTATICA
1.3 | Respaldo de cabeza y pies en polímero de alta resistencia. Desmontable, lavable y desinfectable (Indicar) | SI
1.4 | Respaldo y/o piecera utilizables como tablas de reanimación. | SI
1.5 | Debe poseer protectores de pared en las 4 esquinas (Indicar). | SI
1.6 | Sistema RCP bilateral incorporado con sistema de desenganche automático para emergencia. | SI |  | FUNCION MANUAL Y ELECTRONICA CON UN BOTON
1.7 | Motores de funcionamiento independientes y silenciosos (Detallar). | SI |  | 4 MOTORES
1.8 | Debe incorporar sistema de autocontorno automático para centrar al paciente en la cama (Indicar). | SI
1.9 | Capacidad de soporte peso paciente, mínimo 220Kg (Indicar). | SI |  | 240 KG
1.10 | Debe contar con 4 receptáculos para barras portasueros ubicados en las 4 esquinas de la cama. | SI
1.11 | Debe tener espacio o superficie para anexar en ambos respaldos los diferentes métodos de tracción, como: ferúlas de braun, tracción trans-esquelético y de partes blandas, tracción craneana (Indicar). | SI
1.12 | Que permita fácil maniobrabilidad. | SI
2. | CONTROL O UNIDAD DE MANDO
2.1 | Control eléctrico y/o manual para el manejo de la cama (Indicar). | SI
2.2 | Debe contar con controles de posición y funcionamiento de la cama integrados en la parte exterior de las barandas, en ambos lados de la cama, que permita fácil acceso del personal clínico. | SI
2.3 | Debe contar con un sistema de bloqueo de las funciones de la cama (Indicar mecanismo). | SI
3. | CARACTERISTICAS DE LAS BARANDAS
3.1 | Estructura en polimero de alta resistencia, lavable y desinfectables. | SI
3.2 | Las barandas deben guardarse para no dejar espacio entre cama y camilla facilitando el traspaso de los pacientes. | SI
3.3 | Debe contar con indicador de ángulo de inclinación de la superficie de la cama. | SI
3.4 | Debe cumplir con Normativa IEC/EN 60601-2-52 Europea Vigente sobre separación de barandas y altura de seguridad. | SI
4. | SOPORTE COLCHON
4.1 | Compuesto de al menos 4 secciones desmontables (Indicar). | SI
4.2 | Estructura de base de la cama de polímero ABS, lisa y sin porosidades. | SI
5. | COLCHON
5.1 | Colchón apropiado para prevencion y tratamiento de todo tipo de escaras I, II , III , IV (Indicar). | NO
5.2 | Capa superior viscoelástica de alta densidad, mínimo 50Kg/m3. | NO
5.3 | Capa inferior de espuma de alta densidad (Indicar) | NO
5.4 | Mayor espesor en la zona sacra para prevenir úlceras por presión (Indicar). | NO
5.5 | Superficie del colchón con canales para una mejor ventilación. | NO
5.6 | Colchón no necesita motor, ni sistema de inflado. Libre de mantención. | NO
5.7 | Funda de material impermeable a fluidos, respirable, lavable, retardante al fuego y resistente a agentes desinfectantes intrahospitalarios, recomendados por el proveedor. (Indicar). | NO
5.8 | Medidas del colchón acorde a la cama ofertada en cuanto a largo y ancho. | NO
5.9 | Con capacidad de adaptarse a las distintas posiciones de la cama. | NO
5.10 | La oferta debe incluir 2 fundas. | NO
6. | POSICIONES
6.1 | Operación eléctrica para todas posiciones. | SI
6.2 | Trendelemburg e inverso mínimo de +/- 12º(Indicar). | SI
6.3 | Inclinación de rodillas mínimo de 0º a 17º (Indicar). | SI |  | 0,25°
6.4 | Inclinación de respaldo mínimo de 0º a 60º, ± 5° (Indicar). | SI |  | 0,70°
6.5 | Posición silla terapeutica (silla cardiaca). | SI
6.6 | Posición cero con un solo botón. | SI |  | BOTON CPR
7. | DIMENSIONES
7.1 | Largo total de la cama entre 200 cm y 220 cm (Indicar). | SI |  | 219 CM
7.2 | Ancho total de la cama no debe superar los 110cm (Indicar). | SI |  | 100 CM
7.3 | Indicar dimensiones de la superficie de apoyo para el colchón. | SI |  | 195x91 CM
7.4 | Rango mínimo de altura, entre 45 cm a 70 cm (Indicar rango). | NO |  | 41 CM SIN COLCHON
8. | RUEDAS
8.1 | Con cuatro ruedas, antiestaticas, como mínimo de 15cm de diámetro (Indicar). | SI |  | 15 CM
8.2 | Freno centralizado en las cuatro ruedas operado por pedal o palanca (Indicar). | SI |  | PEDAL
8.3 | Freno ubicado a ambos lados de la cama (Indicar). | SI
8.4 | Sistema de dirección central (Indicar). | SI
9. | ACCESORIOS (ADJUNTAR CÁTALOGO CON ESPECIFICACIONES)
9.1 | 2 Porta Sueros desmontables ajustables en altura, de 4 ganchos cada uno. | SI
9.2 | 2 Ganchos laterales para bolsas de drenaje | SI
9.3 | Indicar peso de soporte y diámetro de los porta sueros. | SI |  | DIAMETRO 2 CM, 1,15KG
10. | ALIMENTACION ELECTRICA
10.1 | La cama debe funcionar conectado a la red eléctrica (220V/ 50Hz) y/o por medio de baterías internas recargables. | SI |  | SOLICITAR BATERIA
10.2 | Cables de alimentación de red o enchufe macho ajustado/adaptado a la norma chilena con conexión a tierra (NCH 2021+G, 2P + T 10/16 A 250V a.c) | SI
10.3 | Fusibles para fase, neutro y red supresora de Transientes incorporada. | SI
10.4 | Capacidad de soportar fluctuaciones de red ± 10%. | SI
10.5 | Batería de respaldo (libre de plomo o mercurio) y/o Desenganche manual en caso de corte de energía (Indicar). De incorporar batería debe ser incorporada en la fuente de aliementación. | SI
11. | CONSIDERACIONES ESPECIALES
11.1 | Traslado e instalación de los equipos:
11.1.1 | Para el traslado del equipo al interior de Hospital, el proveedor debe garantizar que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura. En el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar o reponer las áreas dañadas.
11.1.2 | Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.
11.1.3 | Una vez instalado el equipo/equipamiento el proveedor debe resguardar la integridad de éste cubriéndolo con algún material resistente, que impida el daño por factores externos.
11.2 | Acreditación (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento -Documentos obligatorios y firmados por representante de Empresa-):
11.2.1 | Nómina de Instituciones de Salud con Camas eléctricas funcionando de caracteristicas idénticas o superiores a las ofertados.
11.2.2 | Nómina de Clientes a la fecha en servicios post venta.
11.3 | Normas Camas (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.3.1 | Grado de protección al agua, mínimo IPX4 (Indicar).
11.3.2 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.3.3 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.3.4 | Cumple con norma de camas IEC/EN 60601-2-52.
11.3.5 | Cumple con normas eléctricas IEC 60601-1 o normas homologables.
11.4 | Normas Colchón (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.4.1 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.4.2 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.4.3 | Cumple con normas de seguridad contra el fuego EN 597-1 y EN 597-2.
11.5 | Garantía Técnica:
11.5.1 | Garantía técnica por la cama debe ser mínimo 2 años y 2 mantenciones preventivas anuales.
11.5.2 | Garantía técnica por el colchón debe ser mínimo 4 años.
11.6 | Demostración del equipo:
11.6.1 | Se solicitará la demostración de la cama eléctrica a los proveedores que hayan pasado a la evaluación económica para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El lugar y hora será informado oportunamente.

## Item 2 Med-Qco Arco Balcánico
FICHA TÉCNICA Nº
ITEM N°2 - CATRE ELÉCTRICO HOSPITALIZADOS MÉDICO-QUIRÚRGICO CON ARCO BALCÁNICO
Parte I (individualización del Producto y del Oferente)
MARCA:
MODELO:
FABRICANTE:
PAIS DE ORIGEN:
CANTIDAD: |  | 8
Parte II (Especificaciones de Evaluación)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Catálogo (Página y/o Código) | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Catre eléctrico para Hospitalización Médico-Quirúrgico, apto para paciente Adulto y Pediátrico.
1.2 | Estructura de acero inoxidable con terminación en pintura epóxica (Indicar).
1.3 | Respaldo de cabeza y pies en polímero de alta resistencia. Desmontable, lavable y desinfectable (Indicar)
1.4 | Respaldo y/o piecera utilizables como tablas de reanimación.
1.5 | Debe poseer protectores de pared en las 4 esquinas (Indicar).
1.6 | Sistema RCP bilateral incorporado con sistema de desenganche automático para emergencia.
1.7 | Motores de funcionamiento independientes y silenciosos (Detallar).
1.8 | Debe incorporar sistema de autocontorno automático para centrar al paciente en la cama (Indicar).
1.9 | Capacidad de soporte peso paciente, mínimo 220Kg (Indicar).
1.10 | Debe contar con 4 receptáculos portasueros ubicados en las 4 esquinas de la cama.
1.11 | Debe tener espacio o superficie para anexar los diferentes métodos de tracción, como: ferúlas de braun, tracción trans-esquelético y de partes blandas, tracción craneana (Indicar).
1.12 | Que permita fácil maniobrabilidad.
1.13 | Debe incluir arco balcánico desmontable (Indicar).
2. | CONTROL O UNIDAD DE MANDO
2.1 | Control eléctrico y/o manual para el manejo de la cama (Indicar).
2.2 | Debe contar con controles de posición y funcionamiento de la cama integrados a las barandas, en ambos lados de la cama, que permita fácil acceso del personal clínico.
2.3 | Debe contar con un sistema de bloqueo de las funciones de la cama (Indicar mecanismo).
3. | CARACTERISTICAS DE LAS BARANDAS
3.1 | Estructura en polimero de alta resistencia, lavable y desinfectables.
3.2 | Las barandas deben guardarse para no dejar espacio entre cama y camilla facilitando el traspaso de los pacientes.
3.3 | Debe contar con indicador de ángulo de inclinación de la superficie de la cama.
3.4 | Debe cumplir con Normativa IEC/EN 60601-2-52 Europea Vigente sobre separación de barandas y altura de seguridad.
4. | SOPORTE COLCHON
4.1 | Compuesto de al menos 4 secciones desmontables (Indicar).
4.2 | Estructura de base de la cama de polímero ABS, lisa y sin porosidades.
5. | COLCHON
5.1 | Colchón apropiado para prevencion y tratamiento de todo tipo de escaras I, II , III , IV (Indicar).
5.2 | Capa superior viscoelástica de alta densidad, mínimo 50Kg/m3.
5.3 | Capa inferior de espuma de alta densidad (Indicar)
5.4 | Mayor espesor en la zona sacra para prevenir úlceras por presión (Indicar).
5.5 | Superficie del colchón con canales para una mejor ventilación.
5.6 | Colchón no necesita motor, ni sistema de inflado. Libre de mantención.
5.7 | Funda de material impermeable a fluidos, respirable, lavable, retardante al fuego y resistente a agentes desinfectantes intrahospitalarios, recomendados por el proveedor. (Indicar).
5.8 | Medidas del colchón acorde a la cama ofertada en cuanto a largo y ancho.
5.9 | Con capacidad de adaptarse a las distintas posiciones de la cama.
5.10 | La oferta debe incluir 2 fundas.
6. | POSICIONES
6.1 | Operación eléctrica para todas posiciones.
6.2 | Trendelemburg e inverso mínimo de +/- 12º(Indicar).
6.3 | Inclinación de rodillas mínimo de 0º a 17º (Indicar).
6.4 | Inclinación de respaldo mínimo de 0º a 60º, ± 5° (Indicar).
6.5 | Posición silla terapeutica (silla cardiaca).
6.6 | Posición cero con un solo botón.
7. | DIMENSIONES
7.1 | Largo total de la cama entre 200 cm y 220 cm (Indicar).
7.2 | Ancho total de la cama barandas arriba no debe superar los 110cm (Indicar).
7.3 | Indicar dimensiones de la superficie de apoyo para el colchón.
7.4 | Rango mínimo de altura, entre 45 cm a 70 cm (Indicar rango).
8. | RUEDAS
8.1 | Con cuatro ruedas, antiestaticas, como mínimo de 15cm de diámetro (Indicar).
8.2 | Freno centralizado en las cuatro ruedas operado por pedal o palanca (Indicar).
8.3 | Freno ubicado a ambos lados de la cama (Indicar).
8.4 | Sistema de dirección central (Indicar).
9. | ACCESORIOS (ADJUNTAR CÁTALOGO CON ESPECIFICACIONES)
9.1 | 2 Porta Sueros desmontables ajustables en altura, de 4 ganchos cada uno.
9.2 | 2 Ganchos laterales para bolsas de drenaje
9.3 | Indicar peso de soporte y diámetro de los porta sueros.
10. | ALIMENTACION ELECTRICA
10.1 | La cama debe funcionar conectado a la red eléctrica (220V/ 50Hz) y/o por medio de baterías internas recargables.
10.2 | Cables de alimentación de red o enchufe macho ajustado/adaptado a la norma chilena con conexión a tierra (NCH 2021+G, 2P + T 10/16 A 250V a.c)
10.3 | Fusibles para fase, neutro y red supresora de Transientes incorporada.
10.4 | Capacidad de soportar fluctuaciones de red ± 10%.
10.5 | Batería de respaldo (libre de plomo o mercurio) y/o Desenganche manual en caso de corte de energía (Indicar). De incorporar batería debe ser incorporada en la fuente de aliementación.
11. | CONSIDERACIONES ESPECIALES
11.1 | Traslado e instalación de los equipos:
11.1.1 | Para el traslado del equipo al interior de Hospital, el proveedor debe garantizar que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura. En el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar o reponer las áreas dañadas.
11.1.2 | Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.
11.1.3 | Una vez instalado el equipo/equipamiento el proveedor debe resguardar la integridad de éste cubriéndolo con algún material resistente, que impida el daño por factores externos.
11.2 | Acreditación (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento -Documentos obligatorios y firmados por representante de Empresa-):
11.2.1 | Nómina de Instituciones de Salud con Camas eléctricas funcionando de caracteristicas idénticas o superiores a las ofertados.
11.2.2 | Nómina de Clientes a la fecha en servicios post venta.
11.3 | Normas Camas (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.3.1 | Grado de protección al agua, mínimo IPX4 (Indicar).
11.3.2 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.3.3 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.3.4 | Cumple con norma de camas IEC/EN 60601-2-52.
11.3.5 | Cumple con normas eléctricas IEC 60601-1 o normas homologables.
11.4 | Normas Colchón (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.4.1 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.4.2 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.4.3 | Cumple con normas de seguridad contra el fuego EN 597-1 y EN 597-2.
11.5 | Garantía Técnica:
11.5.1 | Garantía técnica por la cama debe ser mínimo 2 años y 2 mantenciones preventivas anuales.
11.5.2 | Garantía técnica por el colchón debe ser mínimo 4 años.
11.6 | Demostración del equipo:
11.6.1 | Se solicitará la demostración de la cama eléctrica a los proveedores que hayan pasado a la evaluación económica para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El lugar y hora será informado oportunamente.

## Item 3 UPC Adulto
FICHA TÉCNICA Nº
ITEM N°3 - CATRE ELÉCTRICO UPC ADULTO
Parte I (individualización del Producto y del Oferente)
MARCA: |  | PARAMOUNT
MODELO: |  | I-CARE2 DS
FABRICANTE: |  | JAPON
PAIS DE ORIGEN:
CANTIDAD: |  | 61
Parte II (Especificaciones de Evaluación)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Catálogo (Página y/o Código) | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Catre eléctrico para UPC, apto para paciente Adulto. | SI
1.2 | Estructura de acero inoxidable con terminación en pintura epóxica (Indicar). | SI |  | EPOXICA ELECTROESTATICA
1.3 | Respaldo de cabeza y pies en polímero de alta resistencia. Desmontable, lavable y desinfectable (Indicar). | SI
1.4 | Respaldo y/o piecera utilizables como tablas de reanimación. | SI
1.5 | Debe poseer protectores de pared en las 4 esquinas (Indicar). | SI
1.6 | Sistema RCP incorporado con sistema de desenganche automático para emergencia, mediante tecla y palanca (Indicar). | SI |  | FUNCION MANUAL Y ELECTRONICA CON UN BOTON
1.7 | Motores de funcionamiento independientes y silenciosos (Detallar). | SI |  | 4 MOTORES
1.8 | Debe incorporar sistema de autocontorno automático para centrar al paciente en la cama (Indicar). | SI
1.9 | Capacidad de soporte peso paciente, mínimo 220Kg (Indicar). | SI |  | 220KG
1.10 | Debe contar con 4 receptáculos para barras porta sueros, ubicados en las 4 esquinas de la cama. | SI
1.11 | Posibilidad de diferenciar camas UCI-UTI Adulto por color. | SI
1.12 | Con respaldo radiolúcido con portachasis para radiografía. | SI
1.13 | Debe tener espacio o superficie en ambos respaldos, para anexar los diferentes métodos de tracción, como: ferúlas de braun, tracción trans-esquelético y de partes blandas, tracción craneana (Indicar). | SI
1.14 | Que permita fácil maniobrabilidad. | SI
2. | CONTROL O UNIDAD DE MANDO
2.1 | Control eléctrico para el manejo de la cama. | SI
2.2 | Debe contar con controles de posición y funcionamiento de la cama integrados en la parte exterior de las barandas, en ambos lados de la cama, que permita fácil acceso del personal clínico. | SI
2.3 | Controles de posición y funcionamiento de la cama en la piecera. | NO |  | SOLO EN BARANDAS LATERALES
2.4 | Debe contar con un sistema de bloqueo de las funciones de la cama (Indicar mecanismo). | SI
3. | CARACTERISTICAS DE LAS BARANDAS
3.1 | Estructura en polimero de alta resistencia, lavable y desinfectables. | SI
3.2 | Las barandas deben guardarse para no dejar espacio entre cama y camilla facilitando el traspaso de los pacientes. | SI
3.3 | Barandas abatibles con sistema hidráulico o neumático de liberación controlada (Indicar). | SI |  | SISTEMA HIDRAULICO
3.4 | Debe contar con indicador de ángulo de inclinación de la superficie de la cama. | SI
3.5 | Debe cumplir con Normativa IEC/EN 60601-2-52 Europea Vigente sobre separación de barandas y altura de seguridad. | SI
4. | SOPORTE COLCHON
4.1 | Compuesto de al menos 4 secciones desmontables (Indicar). | SI
4.2 | Estructura de base de la cama de polímero ABS, lisa y sin porosidades. | SI
5. | COLCHON
5.1 | Colchón apropiado para prevencion y tratamiento de todo tipo de escaras I, II , III , IV (Indicar). | NO
5.2 | Capa superior viscoelástica de alta densidad, mínimo 50Kg/m3. | NO
5.3 | Capa inferior de espuma de alta densidad (Indicar) | NO
5.4 | Mayor espesor en la zona sacra para prevenir úlceras por presión (Indicar). | NO
5.5 | Superficie del colchón con canales para una mejor ventilación. | NO
5.6 | Colchón no necesita motor, ni sistema de inflado. Libre de mantención. | NO
5.7 | Funda de material impermeable a fluidos, respirable, lavable, retardante al fuego y resistente a agentes desinfectantes usados en el hospital (Indicar). | NO
5.8 | Medidas del colchón acorde a la cama ofertada en cuanto a largo y ancho. | NO
5.9 | Con capacidad de adaptarse a las distintas posiciones de la cama. | NO
5.10 | La oferta debe incluir 2 fundas. | NO
6. | POSICIONES
6.1 | Operación eléctrica para todas posiciones. | SI
6.2 | Trendelemburg e inverso mínimo de +/- 12º(Indicar). | SI
6.3 | Inclinación de rodillas mínimo de 0º a 17º (Indicar). | SI |  | 0-45°
6.4 | Inclinación de respaldo mínimo de 0º a 75º, ± 5 ° (Indicar). | SI |  | 0-75°
6.5 | Posición silla terapeutica (silla cardiaca). | SI
6.6 | Posición cero con un solo botón. | SI
7. | DIMENSIONES
7.1 | Largo total de la cama entre 200 cm y 240 cm (Indicar). | SI |  | 217,5cm
7.2 | Ancho total de la cama barandas arriba no debe superar los 110cm (Indicar). | SI |  | 100,5 cm
7.3 | Indicar dimensiones de la superficie de apoyo para el colchón. | SI |  | 193x90 cm
7.4 | Rango mínimo de altura, entre 45 cm a 70 cm (Indicar rango). | SI |  | 43cm de suelo a superficie
8. | RUEDAS
8.1 | Con cuatro ruedas, antiestaticas, como mínimo de 15cm de diámetro (Indicar). | no |  | 12,7cm
8.2 | Freno centralizado en las cuatro ruedas operado por pedal o palanca (Indicar). | SI
8.3 | Freno ubicado a ambos lados de la cama (Indicar). | SI
8.4 | Sistema de dirección central (Indicar). | SI
9. | ACCESORIOS (ADJUNTAR CÁTALOGO CON ESPECIFICACIONES)
9.1 | 2 Porta Sueros desmontables ajustables en altura, de 4 ganchos cada uno. | si
9.2 | Al menos 2 Ganchos laterales para bolsas de drenaje, dispuestos por debajo de la cama para no interferir en el trabajo de enfermería. | si
9.3 | Indicar peso de soporte y diámetro de los porta sueros. | si |  | DIAMETRO 2 CM
9.4 | 1 portabalón de oxígeno desmontable. | si
10. | ALIMENTACION ELECTRICA
10.1 | La cama debe funcionar conectado a la red eléctrica (220V/ 50Hz) y por medio de baterías internas recargables. Debe traer cargador interno de baterías. | SI
10.2 | Cables de alimentación de red o enchufe macho ajustado/adaptado a la norma chilena con conexión a tierra (NCH 2021+G, 2P + T 10/16 A 250V a.c) | SI
10.3 | Fusibles para fase, neutro y red supresora de Transientes incorporada. | SI
10.4 | Capacidad de soportar fluctuaciones de red ± 10%. | SI
10.5 | Batería de respaldo (libre de plomo y mercurio) que permita la operación de todos los movimientos de la cama en caso de falla eléctrica, mínimo 2 horas de autonomía (Indicar). | SI |  | ????????
11. | CONSIDERACIONES ESPECIALES
11.1 | Traslado e instalación de los equipos:
11.1.1 | Para el traslado del equipo al interior de Hospital, el proveedor debe garantizar que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura. En el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar o reponer las áreas dañadas.
11.1.2 | Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.
11.1.3 | Una vez instalado el equipo/equipamiento el proveedor debe resguardar la integridad de éste cubriéndolo con algún material resistente, que impida el daño por factores externos.
11.2 | Acreditación (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento -Documentos obligatorios y firmados por representante de Empresa-):
11.2.1 | Nómina de Instituciones de Salud con Camas eléctricas funcionando de caracteristicas idénticas o superiores a las ofertados.
11.2.2 | Nómina de Clientes a la fecha en servicios post venta.
11.3 | Normas Camas (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.3.1 | Grado de protección al agua, mínimo IPX4 (Indicar).
11.3.2 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.3.3 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.3.4 | Cumple con norma de camas IEC/EN 60601-2-52.
11.3.5 | Cumple con normas eléctricas IEC 60601-1 o normas homologables.
11.4 | Normas Colchón (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.4.1 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.4.2 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.4.3 | Cumple con normas de seguridad contra el fuego EN 597-1 y EN 597-2.
11.5 | Garantía Técnica:
11.5.1 | Garantía técnica por la cama debe ser mínimo 2 años y 2 mantenciones preventivas anuales.
11.5.2 | Garantía técnica por el colchón debe ser mínimo 4 años.
11.6 | Demostración del equipo:
11.6.1 | Se solicitará la demostración de la cama eléctrica a los proveedores que hayan pasado a la evaluación económica para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El lugar y hora será informado oportunamente.

## Item 4 UPC Adulto Arco Balc
FICHA TÉCNICA Nº
ITEM N°4 - CATRE ELÉCTRICO UPC ADULTO CON ARCO BALCÁNICO
Parte I (individualización del Producto y del Oferente)
MARCA:
MODELO:
FABRICANTE:
PAIS DE ORIGEN:
CANTIDAD: |  | 2
Parte II (Especificaciones de Evaluación)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Catálogo (Página y/o Código) | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Catre eléctrico para UPC, apto para paciente Adulto.
1.2 | Estructura de acero inoxidable con terminación en pintura epóxica (Indicar).
1.3 | Respaldo de cabeza y pies en polímero de alta resistencia. Desmontable, lavable y desinfectable (Indicar).
1.4 | Respaldo y/o piecera utilizables como tablas de reanimación.
1.5 | Debe poseer protectores de pared en las 4 esquinas (Indicar).
1.6 | Sistema RCP incorporado con sistema de desenganche automático para emergencia, mediante tecla y palanca (Indicar).
1.7 | Motores de funcionamiento independientes y silenciosos (Detallar).
1.8 | Debe incorporar sistema de autocontorno automático para centrar al paciente en la cama (Indicar).
1.9 | Capacidad de soporte peso paciente, mínimo 220Kg (Indicar).
1.10 | Debe contar con 4 receptáculos ubicados en las 4 esquinas de la cama.
1.11 | Posibilidad de diferenciar camas UCI-UTI Adulto por color.
1.12 | Con respaldo radiolúcido con portachasis para radiografía.
1.13 | Debe tener espacio o superficie en ambos respaldos, para anexar los diferentes métodos de tracción, como: ferúlas de braun, tracción trans-esquelético y de partes blandas, tracción craneana (Indicar).
1.14 | Que permita fácil maniobrabilidad.
1.15 | Debe incluir arco balcánico desmontable (Indicar).
2. | CONTROL O UNIDAD DE MANDO
2.1 | Control eléctrico para el manejo de la cama.
2.2 | Debe contar con controles de posición y funcionamiento de la cama integrados a las barandas, en ambos lados de la cama, que permita fácil acceso del personal clínico.
2.3 | Controles de posición y funcionamiento de la cama en la piecera.
2.4 | Debe contar con un sistema de bloqueo de las funciones de la cama (Indicar mecanismo).
3. | CARACTERISTICAS DE LAS BARANDAS
3.1 | Estructura en polimero de alta resistencia, lavable y desinfectables.
3.2 | Las barandas deben guardarse para no dejar espacio entre cama y camilla facilitando el traspaso de los pacientes.
3.3 | Barandas abatibles con sistema hidráulico o neumático de liberación controlada (Indicar).
3.4 | Debe contar con indicador de ángulo de inclinación de la superficie de la cama.
3.5 | Debe cumplir con Normativa IEC/EN 60601-2-52 Europea Vigente sobre separación de barandas y altura de seguridad.
4. | SOPORTE COLCHON
4.1 | Compuesto de al menos 4 secciones desmontables (Indicar).
4.2 | Estructura de base de la cama de polímero ABS, lisa y sin porosidades.
5. | COLCHON
5.1 | Colchón apropiado para prevencion y tratamiento de todo tipo de escaras I, II , III , IV (Indicar).
5.2 | Capa superior viscoelástica de alta densidad, mínimo 50Kg/m3.
5.3 | Capa inferior de espuma de alta densidad (Indicar)
5.4 | Mayor espesor en la zona sacra para prevenir úlceras por presión (Indicar).
5.5 | Superficie del colchón con canales para una mejor ventilación.
5.6 | Colchón no necesita motor, ni sistema de inflado. Libre de mantención.
5.7 | Funda de material impermeable a fluidos, respirable, lavable, retardante al fuego y resistente a agentes desinfectantes usados en el hospital (Indicar).
5.8 | Medidas del colchón acorde a la cama ofertada en cuanto a largo y ancho.
5.9 | Con capacidad de adaptarse a las distintas posiciones de la cama.
5.10 | La oferta debe incluir 2 fundas.
6. | POSICIONES
6.1 | Operación eléctrica para todas posiciones.
6.2 | Trendelemburg e inverso mínimo de +/- 12º(Indicar).
6.3 | Inclinación de rodillas mínimo de 0º a 17º (Indicar).
6.4 | Inclinación de respaldo mínimo de 0º a 75º, ± 5 ° (Indicar).
6.5 | Posición silla terapeutica (silla cardiaca).
6.6 | Posición cero con un solo botón.
7. | DIMENSIONES
7.1 | Largo total de la cama entre 200 cm y 240 cm (Indicar).
7.2 | Ancho total de la cama barandas arriba no debe superar los 110cm (Indicar).
7.3 | Indicar dimensiones de la superficie de apoyo para el colchón.
7.4 | Rango mínimo de altura, entre 45 cm a 70 cm (Indicar rango).
8. | RUEDAS
8.1 | Con cuatro ruedas, antiestaticas, como mínimo de 15cm de diámetro (Indicar).
8.2 | Freno centralizado en las cuatro ruedas operado por pedal o palanca (Indicar).
8.3 | Freno ubicado a ambos lados de la cama (Indicar).
8.4 | Sistema de dirección central (Indicar).
9. | ACCESORIOS (ADJUNTAR CÁTALOGO CON ESPECIFICACIONES)
9.1 | 2 Porta Sueros desmontables ajustables en altura, de 4 ganchos cada uno.
9.2 | Al menos 2 Ganchos laterales para bolsas de drenaje, dispuestos por debajo de la cama para no interferir en el trabajo de enfermería.
9.3 | Indicar peso de soporte y diámetro de los porta sueros.
9.4 | 1 portabalón de oxígeno desmontable.
10. | ALIMENTACION ELECTRICA
10.1 | La cama debe funcionar conectado a la red eléctrica (220V/ 50Hz) y por medio de baterías internas recargables. Debe traer cargador interno de baterías.
10.2 | Cables de alimentación de red o enchufe macho ajustado/adaptado a la norma chilena con conexión a tierra (NCH 2021+G, 2P + T 10/16 A 250V a.c)
10.3 | Fusibles para fase, neutro y red supresora de Transientes incorporada.
10.4 | Capacidad de soportar fluctuaciones de red ± 10%.
10.5 | Batería de respaldo (libre de plomo y mercurio) que permita la operación de todos los movimientos de la cama en caso de falla eléctrica, mínimo 2 horas de autonomía (Indicar).
11. | CONSIDERACIONES ESPECIALES
11.1 | Traslado e instalación de los equipos:
11.1.1 | Para el traslado del equipo al interior de Hospital, el proveedor debe garantizar que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura. En el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar o reponer las áreas dañadas.
11.1.2 | Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.
11.1.3 | Una vez instalado el equipo/equipamiento el proveedor debe resguardar la integridad de éste cubriéndolo con algún material resistente, que impida el daño por factores externos.
11.2 | Acreditación (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento -Documentos obligatorios y firmados por representante de Empresa-):
11.2.1 | Nómina de Instituciones de Salud con Camas eléctricas funcionando de caracteristicas idénticas o superiores a las ofertados.
11.2.2 | Nómina de Clientes a la fecha en servicios post venta.
11.3 | Normas Camas (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.3.1 | Grado de protección al agua, mínimo IPX4 (Indicar).
11.3.2 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.3.3 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.3.4 | Cumple con norma de camas IEC/EN 60601-2-52.
11.3.5 | Cumple con normas eléctricas IEC 60601-1 o normas homologables.
11.4 | Normas Colchón (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.4.1 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.4.2 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.4.3 | Cumple con normas de seguridad contra el fuego EN 597-1 y EN 597-2.
11.5 | Garantía Técnica:
11.5.1 | Garantía técnica por la cama debe ser mínimo 2 años y 2 mantenciones preventivas anuales.
11.5.2 | Garantía técnica por el colchón debe ser mínimo 4 años.
11.6 | Demostración del equipo:
11.6.1 | Se solicitará la demostración de la cama eléctrica a los proveedores que hayan pasado a la evaluación económica para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El lugar y hora será informado oportunamente.

## Item 5 UPC Pediátrica
FICHA TÉCNICA Nº
ITEM N°5 - CATRE ELÉCTRICO UPC PEDIÁTRICA
Parte I (individualización del Producto y del Oferente)
MARCA:
MODELO:
FABRICANTE:
PAIS DE ORIGEN:
CANTIDAD: |  | 11
Parte II (Especificaciones de Evaluación)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Catálogo (Página y/o Código) | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Catre eléctrico para UPC, apto para paciente Pediátrico.
1.2 | Estructura de acero inoxidable con terminación en pintura epóxica (Indicar).
1.3 | Respaldo de cabeza y pies en polímero de alta resistencia. Desmontable, lavable y desinfectable (Indicar).
1.4 | Respaldo y/o piecera utilizables como tablas de reanimación.
1.5 | Debe poseer protectores de pared en las 4 esquinas (Indicar).
1.6 | Sistema RCP incorporado con sistema de desenganche automático para emergencia, mediante tecla y palanca (Indicar).
1.7 | Motores de funcionamiento independientes y silenciosos (Detallar).
1.8 | Debe incorporar sistema de autocontorno automático para centrar al paciente en la cama (Indicar).
1.9 | Capacidad de soporte peso paciente, mínimo 220Kg (Indicar).
1.10 | Debe contar con 4 receptáculos para barras porta sueros, ubicados en las 4 esquinas de la cama.
1.11 | Posibilidad de diferenciar camas UCI-UTI Pediátrica por color.
1.12 | Con respaldo radiolúcido con portachasis para radiografía con adaptador para paciente pediátrico.
1.13 | Debe tener espacio o superficie en ambos respaldos, para anexar los diferentes métodos de tracción, como: ferúlas de braun, tracción trans-esquelético y de partes blandas, tracción craneana (Indicar).
1.14 | Que permita fácil maniobrabilidad.
2. | CONTROL O UNIDAD DE MANDO
2.1 | Control eléctrico para el manejo de la cama.
2.2 | Debe contar con controles de posición y funcionamiento de la cama integrados en la parte exterior de las barandas, en ambos lados de la cama, que permita fácil acceso del personal clínico.
2.3 | Controles de posición y funcionamiento de la cama en la piecera.
2.4 | Debe contar con un sistema de bloqueo de las funciones de la cama (Indicar mecanismo).
3. | CARACTERISTICAS DE LAS BARANDAS
3.1 | Estructura en polimero de alta resistencia, lavable y desinfectables.
3.2 | Las barandas deben guardarse para no dejar espacio entre cama y camilla facilitando el traspaso de los pacientes.
3.3 | Barandas abatibles con sistema hidráulico o neumático de liberación controlada (Indicar).
3.4 | Debe contar con indicador de ángulo de inclinación de la superficie de la cama.
3.5 | Debe cumplir con Normativa IEC/EN 60601-2-52 Europea Vigente sobre separación de barandas y altura de seguridad.
4. | SOPORTE COLCHON
4.1 | Compuesto de al menos 4 secciones desmontables (Indicar).
4.2 | Estructura de base de la cama de polímero ABS, lisa y sin porosidades.
5. | COLCHON
5.1 | Colchón apropiado para prevencion y tratamiento de todo tipo de escaras I, II , III , IV (Indicar).
5.2 | Capa superior viscoelástica de alta densidad, mínimo 50Kg/m3.
5.3 | Capa inferior de espuma de alta densidad (Indicar)
5.4 | Mayor espesor en la zona sacra para prevenir úlceras por presión (Indicar).
5.5 | Superficie del colchón con canales para una mejor ventilación.
5.6 | Colchón no necesita motor, ni sistema de inflado. Libre de mantención.
5.7 | Funda de material impermeable a fluidos, respirable, lavable, retardante al fuego y resistente a agentes desinfectantes usados en el hospital (Indicar).
5.8 | Medidas del colchón acorde a la cama ofertada en cuanto a largo y ancho.
5.9 | Con capacidad de adaptarse a las distintas posiciones de la cama.
5.10 | La oferta debe incluir 2 fundas.
6. | POSICIONES
6.1 | Operación eléctrica para todas posiciones.
6.2 | Trendelemburg e inverso mínimo de +/- 12º(Indicar).
6.3 | Inclinación de rodillas mínimo de 0º a 17º (Indicar).
6.4 | Inclinación de respaldo mínimo de 0º a 75º, ± 5° (Indicar).
6.5 | Posición silla terapeutica (silla cardiaca).
6.6 | Posición cero con un solo botón.
7. | DIMENSIONES
7.1 | Largo total de la cama entre 200 cm y 240 cm (Indicar).
7.2 | Ancho total de la cama barandas arriba no debe superar los 110cm (Indicar).
7.3 | Indicar dimensiones de la superficie de apoyo para el colchón.
7.4 | Rango mínimo de altura, entre 45 cm a 70 cm (Indicar rango).
8. | RUEDAS
8.1 | Con cuatro ruedas, antiestaticas, como mínimo de 15cm de diámetro (Indicar).
8.2 | Freno centralizado en las cuatro ruedas operado por pedal o palanca (Indicar).
8.3 | Freno ubicado a ambos lados de la cama (Indicar).
8.4 | Sistema de dirección central (Indicar).
9. | ACCESORIOS (ADJUNTAR CÁTALOGO CON ESPECIFICACIONES)
9.1 | 2 Porta Sueros desmontables ajustables en altura, de 4 ganchos cada uno.
9.2 | Al menos 2 Ganchos laterales para bolsas de drenaje, dispuestos por debajo de la cama para no interferir en el trabajo de enfermería.
9.3 | Indicar peso de soporte y diámetro de los porta sueros.
9.4 | 1 portabalón de oxígeno desmontable.
10. | ALIMENTACION ELECTRICA
10.1 | La cama debe funcionar conectado a la red eléctrica (220V/ 50Hz) y por medio de baterías internas recargables. Debe traer cargador interno de baterías.
10.2 | Cables de alimentación de red o enchufe macho ajustado/adaptado a la norma chilena con conexión a tierra (NCH 2021+G, 2P + T 10/16 A 250V a.c)
10.3 | Fusibles para fase, neutro y red supresora de Transientes incorporada.
10.4 | Capacidad de soportar fluctuaciones de red ± 10%.
10.5 | Batería de respaldo (libre de plomo y mercurio) que permita la operación de todos los movimientos de la cama en caso de falla eléctrica, mínimo 2 horas de autonomía (Indicar).
11. | CONSIDERACIONES ESPECIALES
11.1 | Traslado e instalación de los equipos:
11.1.1 | Para el traslado del equipo al interior de Hospital, el proveedor debe garantizar que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura. En el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar o reponer las áreas dañadas.
11.1.2 | Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.
11.1.3 | Una vez instalado el equipo/equipamiento el proveedor debe resguardar la integridad de éste cubriéndolo con algún material resistente, que impida el daño por factores externos.
11.2 | Acreditación (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento -Documentos obligatorios y firmados por representante de Empresa-):
11.2.1 | Nómina de Instituciones de Salud con Camas eléctricas funcionando de caracteristicas idénticas o superiores a las ofertados.
11.2.2 | Nómina de Clientes a la fecha en servicios post venta.
11.3 | Normas Camas (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.3.1 | Grado de protección al agua, mínimo IPX4 (Indicar).
11.3.2 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.3.3 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.3.4 | Cumple con norma de camas IEC/EN 60601-2-52.
11.3.5 | Cumple con normas eléctricas IEC 60601-1 o normas homologables.
11.4 | Normas Colchón (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.4.1 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.4.2 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.4.3 | Cumple con normas de seguridad contra el fuego EN 597-1 y EN 597-2.
11.5 | Garantía Técnica:
11.5.1 | Garantía técnica por la cama debe ser mínimo 2 años y 2 mantenciones preventivas anuales.
11.5.2 | Garantía técnica por el colchón debe ser mínimo 4 años.
11.6 | Demostración del equipo:
11.6.1 | Se solicitará la demostración de la cama eléctrica a los proveedores que hayan pasado a la evaluación económica para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El lugar y hora será informado oportunamente.

## Item 6 UPC Pediátrica Arco Balc
FICHA TÉCNICA Nº
ITEM N°6 - CATRE ELÉCTRICO UPC PEDIÁTRICA CON ARCO BALCÁNICO
Parte I (individualización del Producto y del Oferente)
MARCA:
MODELO:
FABRICANTE:
PAIS DE ORIGEN:
CANTIDAD: |  | 1
Parte II (Especificaciones de Evaluación)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Catálogo (Página y/o Código) | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Catre eléctrico para UPC, apto para paciente Pediátrico.
1.2 | Estructura de acero inoxidable con terminación en pintura epóxica (Indicar).
1.3 | Respaldo de cabeza y pies en polímero de alta resistencia. Desmontable, lavable y desinfectable (Indicar).
1.4 | Respaldo y/o piecera utilizables como tablas de reanimación.
1.5 | Debe poseer protectores de pared en las 4 esquinas (Indicar).
1.6 | Sistema RCP incorporado con sistema de desenganche automático para emergencia, mediante tecla y palanca (Indicar).
1.7 | Motores de funcionamiento independientes y silenciosos (Detallar).
1.8 | Debe incorporar sistema de autocontorno automático para centrar al paciente en la cama (Indicar).
1.9 | Capacidad de soporte peso paciente, mínimo 220Kg (Indicar).
1.10 | Debe contar con 4 receptáculos ubicados en las 4 esquinas de la cama.
1.11 | Posibilidad de diferenciar camas UCI-UTI Pediátrica por color.
1.12 | Con respaldo radiolúcido con portachasis para radiografía con adaptador para paciente pediátrico.
1.13 | Debe tener espacio o superficie para anexar los diferentes métodos de tracción, como: ferúlas de braun, tracción trans-esquelético y de partes blandas, tracción craneana (Indicar).
1.14 | Que permita fácil maniobrabilidad.
1.15 | Debe incluir arco balcánico desmontable (Indicar).
2. | CONTROL O UNIDAD DE MANDO
2.1 | Control eléctrico para el manejo de la cama.
2.2 | Debe contar con controles de posición y funcionamiento de la cama integrados a las barandas, en ambos lados de la cama, que permita fácil acceso del personal clínico.
2.3 | Controles de posición y funcionamiento de la cama en la piecera.
2.4 | Debe contar con un sistema de bloqueo de las funciones de la cama (Indicar mecanismo).
3. | CARACTERISTICAS DE LAS BARANDAS
3.1 | Estructura en polimero de alta resistencia, lavable y desinfectables.
3.2 | Las barandas deben guardarse para no dejar espacio entre cama y camilla facilitando el traspaso de los pacientes.
3.3 | Barandas abatibles con sistema hidráulico o neumático de liberación controlada (Indicar).
3.4 | Debe contar con indicador de ángulo de inclinación de la superficie de la cama.
3.5 | Debe cumplir con Normativa IEC/EN 60601-2-52 Europea Vigente sobre separación de barandas y altura de seguridad.
4. | SOPORTE COLCHON
4.1 | Compuesto de al menos 4 secciones desmontables (Indicar).
4.2 | Estructura de base de la cama de polímero ABS, lisa y sin porosidades.
5. | COLCHON
5.1 | Colchón apropiado para prevencion y tratamiento de todo tipo de escaras I, II , III , IV (Indicar).
5.2 | Capa superior viscoelástica de alta densidad, mínimo 50Kg/m3.
5.3 | Capa inferior de espuma de alta densidad (Indicar)
5.4 | Mayor espesor en la zona sacra para prevenir úlceras por presión (Indicar).
5.5 | Superficie del colchón con canales para una mejor ventilación.
5.6 | Colchón no necesita motor, ni sistema de inflado. Libre de mantención.
5.7 | Funda de material impermeable a fluidos, respirable, lavable, retardante al fuego y resistente a agentes desinfectantes usados en el hospital (Indicar).
5.8 | Medidas del colchón acorde a la cama ofertada en cuanto a largo y ancho.
5.9 | Con capacidad de adaptarse a las distintas posiciones de la cama.
5.10 | La oferta debe incluir 2 fundas.
6. | POSICIONES
6.1 | Operación eléctrica para todas posiciones.
6.2 | Trendelemburg e inverso mínimo de +/- 12º(Indicar).
6.3 | Inclinación de rodillas mínimo de 0º a 17º (Indicar).
6.4 | Inclinación de respaldo mínimo de 0º a 75º, ± 5 ° (Indicar).
6.5 | Posición silla terapeutica (silla cardiaca).
6.6 | Posición cero con un solo botón.
7. | DIMENSIONES
7.1 | Largo total de la cama entre 200 cm y 240 cm (Indicar).
7.2 | Ancho total de la cama barandas arriba no debe superar los 110cm (Indicar).
7.3 | Indicar dimensiones de la superficie de apoyo para el colchón.
7.4 | Rango mínimo de altura, entre 45 cm a 70 cm (Indicar rango).
8. | RUEDAS
8.1 | Con cuatro ruedas, antiestaticas, como mínimo de 15cm de diámetro (Indicar).
8.2 | Freno centralizado en las cuatro ruedas operado por pedal o palanca (Indicar).
8.3 | Freno ubicado a ambos lados de la cama (Indicar).
8.4 | Sistema de dirección central (Indicar).
9. | ACCESORIOS (ADJUNTAR CÁTALOGO CON ESPECIFICACIONES)
9.1 | 2 Porta Sueros desmontables ajustables en altura, de 4 ganchos cada uno.
9.2 | Al menos 2 Ganchos laterales para bolsas de drenaje, dispuestos por debajo de la cama para no interferir en el trabajo de enfermería.
9.3 | Indicar peso de soporte y diámetro de los porta sueros.
9.4 | 1 portabalón de oxígeno desmontable.
10. | ALIMENTACION ELECTRICA
10.1 | La cama debe funcionar conectado a la red eléctrica (220V/ 50Hz) y por medio de baterías internas recargables. Debe traer cargador interno de baterías.
10.2 | Cables de alimentación de red o enchufe macho ajustado/adaptado a la norma chilena con conexión a tierra (NCH 2021+G, 2P + T 10/16 A 250V a.c)
10.3 | Fusibles para fase, neutro y red supresora de Transientes incorporada.
10.4 | Capacidad de soportar fluctuaciones de red ± 10%.
10.5 | Batería de respaldo (libre de plomo y mercurio) que permita la operación de todos los movimientos de la cama en caso de falla eléctrica, mínimo 2 horas de autonomía (Indicar).
11. | CONSIDERACIONES ESPECIALES
11.1 | Traslado e instalación de los equipos:
11.1.1 | Para el traslado del equipo al interior de Hospital, el proveedor debe garantizar que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura. En el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar o reponer las áreas dañadas.
11.1.2 | Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.
11.1.3 | Una vez instalado el equipo/equipamiento el proveedor debe resguardar la integridad de éste cubriéndolo con algún material resistente, que impida el daño por factores externos.
11.2 | Acreditación (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento -Documentos obligatorios y firmados por representante de Empresa-):
11.2.1 | Nómina de Instituciones de Salud con Camas eléctricas funcionando de caracteristicas idénticas o superiores a las ofertados.
11.2.2 | Nómina de Clientes a la fecha en servicios post venta.
11.3 | Normas Camas (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.3.1 | Grado de protección al agua, mínimo IPX4 (Indicar).
11.3.2 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.3.3 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.3.4 | Cumple con norma de camas IEC/EN 60601-2-52.
11.3.5 | Cumple con normas eléctricas IEC 60601-1 o normas homologables.
11.4 | Normas Colchón (Se deben incluir documentos que respalden cumplimiento):
11.4.1 | Cumple con normas de calidad FDA y/o CE.
11.4.2 | Cumple con normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485.
11.4.3 | Cumple con normas de seguridad contra el fuego EN 597-1 y EN 597-2.
11.5 | Garantía Técnica:
11.5.1 | Garantía técnica por la cama debe ser mínimo 2 años y 2 mantenciones preventivas anuales.
11.5.2 | Garantía técnica por el colchón debe ser mínimo 4 años.
11.6 | Demostración del equipo:
11.6.1 | Se solicitará la demostración de la cama eléctrica a los proveedores que hayan pasado a la evaluación económica para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El lugar y hora será informado oportunamente.

## Item n°7 Balanza
FICHA TÉCNICA Nº
ITEM N°7 - BALANZA DE CAMA
Parte I (individualización del Producto y del Oferente)
MARCA:
MODELO:
FABRICANTE:
PAIS DE ORIGEN:
CANTIDAD: |  | 4
Parte II (Especificaciones de Evaluación)
Especificaciones Técnicas |  | Cumple (Sí / No) | Catálogo (Página y/o Código) | Detalle del Proveedor
1. | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Balanza electrónica para pesar pacientes en cama.
1.2 | Sistema formado por 4 mini plataformas que se colocan debajo de la cama.
1.3 | Que sea capaz de soportar más de 220Kg del paciente (Indicar).
1.4 | Sensibilidad de al menos 100g hasta los 200Kg (Indicar).
1.5 | Debe incluir mesa de transporte con ruedas para un fácil traslado.
1.6 | Con indicador digital LCD de fácil visualización.
2. | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
2.1 | La balanza debe funcionar conectado a la red eléctrica (220V/ 50Hz) o por medio de baterías internas recargables.
2.2 | Cables de alimentación de red o enchufe macho ajustado/adaptado a la norma chilena con conexión a tierra (NCH 2021+G, 2P + T 10/16 A 250V a.c)
2.3 | Capacidad de soportar fluctuaciones de red ± 10%.
3. | CONSIDERACIONES ESPECIALES
3.1 | Traslado e instalación de los equipos:
3.1.1 | Para el traslado del equipo al interior de Hospital, el proveedor debe garantizar que los trabajos no causen daños a revestimientos, instalaciones y estructura. En el caso de producirse, será de su cargo las acciones para reparar o reponer las áreas dañadas.
3.1.2 | Los desechos producto del proceso de traslado, pre instalación, instalación y puesta en marcha, deben ser retirados y trasladados a un botadero autorizado a costo de la empresa adjudicada.
3.1.3 | Una vez instalado el equipo/equipamiento el proveedor debe resguardar la integridad de éste cubriéndolo con algún material resistente, que impida el daño por factores externos.