LEVANTAMIENTO INSTITUCION

Empresa: Cencomex
Tecnico a cargo: Cristian Quiñones
Institución: Nueva Clínica Cordillera
Dirección: Alejandro Fleming # 7889, Las Condes, Región Metropolitana
Zona de Trabajo: Piso 2 Unidad de Cuidados Intensivos UCI, Piso 3 Hospitalización

1. El siguiente informe presenta el detalle del área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), indicando problemas de las áreas estudiadas en el levantamiento.
2. Detalle por ubicación.

•	BOX 1 
           _ Presencia + ayuda (BUENO)
           _Baño (BUENO)
           _Cabecera (BUENO)

•	BOX 2
           _Presencia + ayuda (BUENO)
           _Baño (BUENO)
           _Cabecera (BUENO)

•	BOX 3
           _Presencia + ayuda (BUENO)
           _Baño (BUENO)
            _Cabecera (BUENO)

•	BOX 4
            _Presencia + ayuda (BUENO)
            _Baño (BUENO)
            _Cabecera (BUENO)   

•	BOX 5
            _Presencia + ayuda (BUENO)  
            _Baño (BUENO)
            _Cabecera (BUENO)

•	BOX 6
            _Presencia + ayuda (BUENO)
            _Baño (BUENO)
            _Cabecera (BUENO)

•	BOX 7
            _Presencia + ayuda (BUENO)
            _Baño (BUENO)
            _Cabecera (BUENO)

•	BOX 8
             _Presencia + ayuda (BUENO)
             _Baño (BUENO)
             _Cabecera (BUENO)

•	BOX 9
             _Presencia + ayuda (BUENO)
             _Baño (BUENO)
             _Cabecera (BUENO)

•	BOX 10
             _Presencia + ayuda (BUENO)
             _Baño (BUENO)
             _Cabecera (BUENO)

•	BOX 11
             _Presencia + ayuda  (BUENO)
             _Baño (BUENO)
             _Cabecera (BUENO)

•	BOX 12
              _Presencia + ayuda (BUENO)
              _Baño (BUENO)
              _Cabecera (BUENO)

•	BOX 13
              _ Presencia + ayuda (BUENO)
              _Baño (BUENO)
              _Cabecera (BUENO)

•	BOX 14
              _Presencia + ayuda (BUENO)
              _Baño (BUENO)
              _Cabecera (BUENO) 

•	BOX 15
              _Presencia + ayuda (BUENO)
              _Baño (BUENO) 
              _Cabecera (BUENO)

•	BOX 16
              _Presencia + ayuda (BUENO)
              _Baño (BUENO)
              _Cabecera (BUENO)

•	BOX 17
              _Presencia + ayuda (BUENO)
              _Baño (BUENO)
              _Cabecera (BUENO)

•	BOX 18
              _Presencia + ayuda (BUENO)
              _Baño (BUENO)
               _Cabecera (BUENO)

                  BOX  CON PROBLEMAS:   
•	         _BOX 2: CCDIN SIN PULSADOR ROJO
•	         _BOX 5: PROBLEMAS EN CCDIN (DAÑADA)
•	         _BOX 7: FALTA CCDIN 
•	         _BOX 8: MODULO CABECERA DESPRENDIDO DEL MURO
•	         _BOX 9: FALTA CCDIN
•	         _BOX 10: FALTA CCDIN
•	         _BOX 11: FALTA CCDIN
•	         _BOX 12: FALTA CCDIN
•	         _BOX 14: FALTA CCDIN 
•	         _BOX 15: CCDIN DAÑADA
•	         _BOX 17: FALTA CCDIN 
•	        _BOX 18: FALTA CCDIN
                                         
 Observación: Mediante el Levantamiento realizado el día 21-06-2019 se logra observar que la mayor parte de las ccdin dañadas es provocada mayormente por golpes recibidos de la cabecera de la cama que está en conjunto con el modulo.

3. El siguiente informe presenta el detalle del área de hospitalización tercer.

•	HAB. 301 
          _Presencia + Ayuda (BUENO)
          _Baño (BUENO)
       _Cabecera (BUENO)
•	HAB. 302
          _Presencia + Ayuda (BUENO)
          _Baño (BUENO)
          _Cabecera (BUENO)
•	HAB.303
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera (BUENO)
•	HAB.304
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera (BUENO)
•	HAB.305
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera (MALA)
•	HAB.306
         _Presencia + Ayuda (BUENO)
         _Baño (BUENO)
         _Cabecera (BUENO)
•	HAB.307
       _Presencia + Ayuda (BUENO)
       _Baño (BUENO)
       _Cabecera (MALO)
•	HAB.308
       _Presencia + Ayuda (BUENO)
       _Baño (BUENO)
       _Cabecera (MALA)
•	HAB.309
       _Presencia + Ayuda (BUENO)
       _Baño (BUENO)
       _Cabecera (MALA)
•	HAB.310
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera (MALA)
•	HAB.311
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera (BUENO)
•	HAB.312
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera (MALA)
•	HAB.313
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera A-B (BUENO)
•	HAB.314
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera A-B (MALA)
•	HAB.315
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera A-B (BUENO)
•	HAB.316 
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _cabecera A-B (MALO)

•	HAB.317
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera A-B (BUENO)
•	HAB.318
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera A-B (BUENO)
•	HAB.319
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera A-B (MALA)
•	HAB.320
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera A-B (BUENO)
•	HAB.321
      _Presencia + Ayuda (BUENO)
      _Baño (BUENO)
      _Cabecera A-B (BUENO)
 
Detalles de fallas detectadas 

•	Hab.305 Módulo sin audio 
•	Hab.306 Módulo sin audio 
•	Hab.307 Módulo sin audio, falta botón rojo a una ccdin
•	Hab.308 Módulo sin audio
•	Hab.309 Módulo sin audio
•	Hab.310 Módulo sin audio
•	Hab.312 Módulo sin audio 
•	Hab.314 Módulo sin audio
•	Hab.316 Módulo sin audio
•	Hab.318 Falta botón rojo a una ccdin
•	Hab.319 Modulo A sin audio

Observación: Se logra detectar que la mayor parte de módulos con problemas de audios, pueden ser a causa:
   _Cambio de lámpara
   _Cambio de tarjeta (CLAR 4)
   _Cableado
   _Conectores.